招 标 文 件

（国际招标）

项目名称：发热门诊64排128层螺旋CT设备采购

项目编号：3242-224GGP221031

招 标 人：五指山市中医医院

海南金政采项目管理有限公司

2022年11月

第五章  投标邀请

海南金政采项目管理有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2022-11-22 在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。

- 招标条件
项目概况：本项目拟采购发热门诊64排128层螺旋CT设备采购

资金到位或资金来源落实情况：资金已落实

项目已具备招标条件的说明：资金已落实到位，具备招标条件
2、招标内容  
招标项目编号：3242-224GGP221031
招标项目名称：发热门诊64排128层螺旋CT设备采购
项目实施地点：中国海南省

招标产品列表(主要设备)：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 简要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 64排128层螺旋CT系统 | 1 | 套 | 详见招标文件第八章 |

3、投标人资格要求
投标人应具备的资格或业绩：凡满足下列条件的来自中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织，除需满足中华人民共和国商务部机电和科技产业司编制的2014年版《机电产品采购国际竞争性招标文件》第一册第一章《投标人须知》第2.2款合格的投标人的要求外，还应达到下列条件： 
①制造商可以独立参加投标，关境内的制造商需具备有效的营业执照和生产许可证；关境外的制造商需在所在国合法注册。
②投标产品的全国总代理或医疗器械注册证或登记表中列明的代理人（以下简称代理人）也可以参加投标。
③经制造商或全国总代理或代理人授权的经销商（或代理商）也可参加投标。
④关境内经销商（或代理商）以及向其授权的全国总代理或代理人需具备有效的营业执照和医疗器械经营资质证书（经营资质证书中的经营范围应当涵盖所投产品的类别，所投产品属于三类的，以医疗器械经营许可证为准，所投产品属于二类的，以医疗器械经营备案凭证为准）；关境外的经销商（或代理商）需在当地合法注册及获取制造商授权。
⑤投标产品属于二类或三类的须获得医疗器械注册证，属于一类的须获得第一类医疗器械备案凭证。
⑥财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2022年任意1个月的财务报表、纳税凭证和社保记录凭证）。

注：上述所有文件必须加盖投标单位原印章。
是否接受联合体投标：不接受
未领购招标文件是否可以参加投标：不可以
4、招标文件的获取
招标文件领购开始时间：2022-11-01  
招标文件领购结束时间：2022-11-07
是否在线售卖标书：否
获取招标文件方式：现场领购
招标文件领购地点：海口市蓝天路12号世纪港14楼C1401
招标文件售价：￥500/$80
其他说明：有意向的投标人可从2022年11月01日至2022年11月07日，每天上午9:00--11:30 时，下午2:30--5:00时（北京时间）在海口市蓝天路12号世纪港14楼C1401购买招标文件，出示投标单位法人授权委托书原件、营业执照副本或其他相关注册登记资料原件、营业执照或其他相关注册登记资料复印件（加盖公章）。标书售价：本招标文件售价为500元人民币/包或 80美元/包。 
5、投标文件的递交
投标截止时间（开标时间）：2022-11-22  09:00
投标文件送达地点：海口市蓝天路12号世纪港14楼C1401
开标地点：海口市蓝天路12号世纪港14楼C1401
6、评标结果将在必联网和中国国际招标网公示。
7、联系方式
招标人：五指山市中医医院
地址：五指山市三月三大道10号

联系人：王先生
联系方式：18689759989
招标代理机构：海南金政采项目管理有限公司
地址：海口市蓝天路12号世纪港14楼C1401
联系人：黄先生 
联系方式：0898-66754965
8、汇款方式：
开户名称：海南金政采项目管理有限公司

招标代理机构开户银行(人民币)：平安银行海口海府支行 
招标代理机构开户银行(美元)：
账号(人民币)：110 1471093 6004
账号(美元)：

第六章  投标资料表

本《投标资料表》系本次招标采购的具体资料，是对《机电产品国际招标标准招标文件》第一册第一章《投标人须知》的具体补充和修改，如有不一致，以本章《投标资料表》为准。

| 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 说 明 |  |
| 1.1 | 招标人：五指山市中医医院 地址：五指山市三月三大道10号 电话：18689759989 |
| 1.2 | 招标代理机构：海南金政采项目管理有限公司 地址：海口市蓝天路12号世纪港14楼C1401 电话：0898-66754965 |
| 1.3 | （1）项目概况：本项目是五指山市中医医院委托海南金政采项目管理有限公司以国际公开招标的方式对发热门诊64排128层螺旋CT设备采购进行采购。 （2）资金性质：财政资金 |
| *2.1 | 投标人：任何未在招标代理机构处领购招标文件的法人或其他组织均不得参加投标。 |
| 2.2 | 合格的投标人： 凡满足下列条件的来自中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织，除需满足中华人民共和国商务部机电和科技产业司编制的2014年版《机电产品采购国际竞争性招标文件》第一册第一章《投标人须知》第2.2款合格的投标人的要求外，还应达到下列条件：见招标公告中详细规定。 |
| 2.8 | 本项目在中国国际招标网（网址：http://www.chinabidding.com）上进行操作，投标人必须于招标文件载明的投标截止时间之前在中国国际招标网成功注册（须年检有效）。否则，投标人将不能进入招标投标程序，由此产生的后果由其自行承担。 |
| 招 标 文 件 |  |
| 5.2 | 招标文件以中文或中、英文两种文字编写。以中、英文两种文字编写时，两种文字具有同等效力；中文本与英文本如有差异时，以中文文本为准。纸质招标文件与电子介质招标文件具有同等法律效力，两者出现不一致时，以纸质招标文件为准。 |
| 5.4 | 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等，并按照招标文件的要求编制投标文件。若投标人不按照招标文件要求编制投标文件，由此产生的风险将由投标人自己承担。 |
| 6.1 | 招标文件的澄清要求： 购买了招标文件的潜在投标人要求对招标文件（包括对招标文件修改的内容）进行澄清的，应当在投标截止时间10日前向招标代理机构提出，并将澄清要求内容上传至中国国际招标网（网址：http://www.chinabidding.com）。逾期将不再受理。 |
| 投标文件的编制 |  |
| 8 | 投标语言： 投标文件以中文和/或英文编写。以中、英文两种文字编写时，两种文字具有同等效力；中文文本与英文文本如有差异，以中文文本为准。只提供英文投标文件的投标人还应同时提供投标文件技术部分的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。 |
| 10.3 | 本次招标不接受备选方案报价，只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。 |
| 11.2 | 本次招标报价不允许有缺漏项，否则为实质性偏离招标文件要求，评标委员会将否决其投标。 |
| 11.4 | 本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。 |
| *11.5 | 本次招标最高限价为（按开标当日中国银行总行首次发布的投标货币对评标货币的现汇卖出价折算）： 总预算人民币10,000,000.00元； 投标总价或单台/套/张设备超过最高限价的，评标委员会将否决其投标。 |
| 11.6.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物的报价方式： （1）关境内制造的货物： 报价方式：EXW 投标总价包括： 1）向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税； 2）货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税； 3）货到项目现场价（买方指定到货地点），包括货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用； 4）验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 （2）投标截止时间前已经进口的货物： 报价方式：EXW 投标总价包括： 1）向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税； 2）货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税； 3）货到项目现场价（买方指定到货地点），包括货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用； 4）验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 须按格式IV-3-1《投标分项报价表》的要求填写分项报价表。否则，其投标将被否决。 |
| 11.6.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物的报价方式： 报价方式：DDP（包含货物到达项目现场的增值税、进口环节税、国内外运费和保险费、报送、安装、培训等全部费用） 须按格式IV-3-2《投标分项报价表》的要求填写分项报价表。否则，其投标将被否决。 |
| 12.1 | 中国关境内货物和服务投标货币：人民币 |
| 12.2 | 中国关境外货物和服务投标货币：建议优先采用人民币（或美元或欧元，或其他国际流通货币）。 |
| 13.1 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| *13.3 5） | 投标人应具备的资格或业绩：凡满足下列条件的来自中华人民共和国或与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区的法人或其他组织，除需满足中华人民共和国商务部机电和科技产业司编制的2014年版《机电产品采购国际竞争性招标文件》第一册第一章《投标人须知》第2.2款合格的投标人的要求外，还应达到下列条件： ①制造商可以独立参加投标，关境内的制造商需具备有效的营业执照和生产许可证；关境外的制造商需在所在国合法注册。 ②投标产品的全国总代理或医疗器械注册证或登记表中列明的代理人（以下简称代理人）也可以参加投标。 ③经制造商或全国总代理或代理人授权的经销商（或代理商）也可参加投标。 ④关境内经销商（或代理商）以及向其授权的全国总代理或代理人需具备有效的营业执照和医疗器械经营资质证书（经营资质证书中的经营范围应当涵盖所投产品的类别，所投产品属于三类的，以医疗器械经营许可证为准，所投产品属于二类的，以医疗器械经营备案凭证为准）；关境外的经销商（或代理商）需在当地合法注册及获取制造商授权。 ⑤投标产品属于二类或三类的须获得医疗器械注册证，属于一类的须获得第一类医疗器械备案凭证。 ⑥财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供2022年任意1个月的财务报表、纳税凭证和社保记录凭证）。 注：上述所有文件必须加盖投标单位原印章。 |
| *14.3 4） | 对标注“*”的技术参数，投标人必须提供技术支持资料，技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或由制造商加盖公章的技术参数确认文件为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。 |
| *15.1 | 投标保证金金额：10000元，投标保证金需在投标截止时间前提交，否则视为未提交。 |
| 15.3 2） | 投标保证金币种：满足本招标文件投标货币币种的要求。 投标保证金形式：银行保函、支票、电汇（电汇时需注明项目编号）。 投标保证金有效期：90天。 同时符合下列规定： （1）采用银行电汇递交的应在投标截止日前提交，以确保保证金在投标截止时间前到达招标文件中指定的账户。 （2）以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。 |
| *16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 投标人应提供投标文件正本1份、副本4份（清楚地标明“正本”或“副本”）以及投标文件电子文本（提供Word版和PDF版各1份，PDF版须为正本签字盖章后扫描），电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。若副本与正本不符，以正本为准。 |
| 17.2 | 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表用姓或首字母每页签字（含产品样本）。投标文件的副本应为正本的复印件。 |
| 投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应将开标一览表和投标保证金单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”、“保证金”字样。投标人应将投标文件正本（含投标文件电子文本）和所有的副本分开密封装在单独的信封（袋/箱）中，且在信封（袋/箱）上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封（袋/箱）封装在一个外层信封（袋/箱）中。 |
| 18.2.1 | 投标文件递交至：海南金政采项目管理有限公司 地址：海口市蓝天路12号世纪港14楼C1401 |
| 18.2.2 | 项目名称：发热门诊64排128层螺旋CT设备采购 项目编号：3242-224GGP221031 开标日期：2022年11月22日 09:00（北京时间） |
| 19.1 | 投标截止日期：2022年11月22日 09:00（北京时间） 投标文件递交至：海南金政采项目管理有限公司 地址：海口市蓝天路12号世纪港14楼C1401 |
| 开标与评标 |  |
| 22.1 | 开标日期：2022年11月22日 09:00（北京时间） 开标地点：海口市蓝天路12号世纪港14楼C1401 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| *24.5 | 投标文件有效性：详见《机电产品国际招标标准招标文件》第一册第一章《投标人须知》第17.2和24.5。 |
| 25.1 | 评标货币：人民币 |
| 26.3 | 评标价量化因素：26.3规定的因素 |
| 26.4.1 | 内陆运输、保险及其伴随服务 项目现场：五指山市中医医院 投标人应提供： （1）每件包装箱估计的货物尺寸和装运重量 （2）每件包装箱的出厂价（EXW），到岸价（CIF），或“运费，保险付至边境口岸价”（CIP）。 |
| *26.4.2 | 交货期的偏离 交货期不允许负偏离，任何负偏离将导致其投标被否决。 |
| *26.4.3 | 付款条件的偏离 付款条件不允许负偏离，任何负偏离将导致其投标被否决。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品备件的费用 所选方案：26.4.4 1） |
| 26.4.5 | 中国国内的备件供应和售后服务设施 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。 |
| 26.4.6 | 决定运行和维护费用：不适用 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率：不适用 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： 1、带*号技术条款有一项不合格或单台/套设备一般技术条款的负偏离≥10项，应予否决投标； 2、其它一般技术条款的负偏离，其评标价在原投标价（对应的单台/套设备）的基础上每条增加1%； |
| 26.5 | 中标候选人的推荐方法：在投标满足招标文件商务、技术等实质性要求的前提下，按投标人评标价格由低到高的顺序确定中标候选人。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 招标服务费 |  |
| 36.1 | 中标方在收到中标通知书后须按以下标准和规定向招标公司缴付中标服务费： （1）中标服务费收取比例按相关约定执行。 （2）中标服务费的缴付方式：发出中标通知书前向本招标公司缴付中标服务费，一次缴清中标服务费。 开户银行：平安银行海口海府支行 银行账号：110 1471093 6004 |

第七章  合同专用条款

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方：五指山市中医医院 卖方：中标单位 项目现场名称：五指山市中医医院 |
| 7.1 | 履约保证金金额：不适用 履约保证金币种：不适用 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务： 安装验收： （1）开箱检验，甲乙双方应共同对设备的包装、外观、设备品牌、原厂商、产地、规格型号、数量进行检验。如在开箱检验中发现所交付的合同设备有短缺、损坏、不合格产品等或与合同、随机文件不相符的情形，乙方应于五日内予以更换，并承担一切损失和费用。待设备补足或更换后，甲乙双方重新对合同设备进行检验，合格后再进行安装调试。 （2）乙方应派专业工程师到现场进行安装，调试设备，并对相关人员进行培训。在安装过程中，甲方工程师负责对设备安装调试予以配合和相应的协调工作。 （3）乙方对所有设备进行安装调试完毕后，甲乙双方共同进行验收，并交付合同设备相关的文件资料。在验收过程中，如合同设备的一项或数项指标未达到规定要求，乙方应于五日内予以更换设备，由此产生的费用由乙方承担。验收合格后，双方签署验收报告，并加盖甲方装备处公章、乙方公章确认。 （4）验收标准及要求：按招标文件要求、中标人的投标文件及承诺、签订的合同、国家及行业相关规范标准进行。 质量保证和售后服务： （1）乙方保证提供的设备必须为合法渠道销售的设备，并为全新未使用过的。设备必须符合国家检测标准，乙方承诺所供设备与中标所示设备明细完全一致，不存在任何偏差。如设备的规格或质量与合同不符，或设备存在缺陷，乙方应接到甲方书面通知后按合同确定的规格、质量更换或修补，其费用由乙方承担。同时相应延长质量保证期。 （2）如因设备的规格、质量问题经协商一致同意退货，乙方按合同规定的货款退还给甲方，并承担退货发生的所有损失和费用。 （3）如因设备的质量问题发生纠纷，应由国家质检部门进行质量鉴定，鉴定费用由乙方承担。 （4）乙方保证合同设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 （5）乙方无偿指导和培训甲方维修及使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或由甲方安排。 |
| 18.2 | 质量保证期：整机设备免费维保期4年。 |
| 18.4 | 免费维修与更换缺陷部件的期限：4年。 |
| 20.1 | 付款条款： 本合同签订后，乙方30天内向甲方提交合同总金额10%的一年期独立性银行保函原件，银行保函在一年质保期内不能解冻，甲方凭乙方开具的正式有效发票10天内向乙方支付合同款项金额的70%，乙方将货物送到甲方指定地点并调试验收合格之日起30日内凭正式有效发票申请支付剩余合同价款的30%，具体合同条款，以甲乙双方签订为主。 |
| 35 | 卖方通知送达地点：五指山市中医医院 |
| 36 | - 互惠协议的标题是“中华人民共和国和 （卖方国家名称） 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”。 - 合同通用条款36.1、36. 2、36. 3 |

第八章  货物需求一览表及技术规格

第一部分  货物需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 64排128层螺旋CT系统 | 1 | 套 | 合同签订生效之日起120天 |

第二部分  技术参数及配置清单

64排128层螺旋CT系统

| 序号 | 品目名称 | 详细的规格、配置、技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 64排128层螺旋CT系统 | 1.设备名称：64排128层螺旋CT系统 1.1设备数量：一套 1.2设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究 1.3制造厂商：投标人说明 1.4设备型号：投标人说明，要求最新机型和最新的硬件、软件版本 ★1.5设备球管，探测器需与主机为同一厂家原厂生产 主要技术规格 2.1扫描架系统 2.1.1扫描架孔径：≥70cm 2.1.2扫描架倾角：≥±30°，0.5度变化，可在操纵台遥控 2.1.3驱动方式：投标人说明 2.1.4滑环类型：低压滑环 2.1.5冷却方式：高效风冷（无需水冷机） ★2.1.6探测器类型：新型集成探测器( 如石榴石探测器、Stellar探测器、Nano panel探测器) ★2.1.7探测器Z轴覆盖宽度：≥40 mm 2.1.8采用动态双焦点技术：标准 2.1.9最薄采集层厚：≤0.625mm 2.1.10数据传输：≥5.2GB/s 2.1.11每层数据采样率：≥4640个/圈 2.1.12球管焦点至探测器距离：≥1040mm 2.1.13球管焦点机架等中心距离：≥570mm 2.1.14快速启动扫描功能：≤5分钟通电到扫描 2.2扫描床系统 2.2.1病人床可扫描垂直升降范围：≥44cm 2.2.2病人床可扫描垂直升降最高高度：≥102cm 2.2.3病人床可扫描垂直升降最低高度：≤58cm 2.2.4病人床水平移动范围：≥190cm 2.2.5病人床水平可扫描范围：≥186cm 2.2.6病人床水平移动最高速度：≥185mm/s 2.2.7病人床水平移动最低速度：≤0.5mm/s 2.2.8病人床承重量：≥204kg 2.2.9床移动精度：≤±0.25mm 2.2.10病人床附件：床面延长板、标准头托、输液架、臂托、各种衬垫 2.3 X线球管及高压发生器 ★2.3.1球管阳极热容量：≥8.0MHU ★2.3.2阳极最大散热率：≥1.600MHU/min 2.3.3球管电流设置：20－665mA ★2.3.4球管最大电流：≥665mA 2.3.5球管最小电流：≤20mA 2.3.6球管电流递增幅度：≤1mA 2.3.7球管最大电压：≥140KV 2.3.8球管最小电压：≤80KV 2.3.9球管大焦点：1.0×1.0mm 2.3.10球管小焦点：0.5×1.0mm 2.3.11球管类型：动态飞焦点球管 ★2.3.12发生器功率：≥80kW 2.3.12球管阳极靶面设计：12节段阳极 2.3.13球管阳极靶面直径：≥200mm 2.4扫描参数和图像质量 ★2.4.1最短扫描时间：≤0.4s/360°(提供投标机型的最快转速) 2.4.2具备128层/圈扫描成像技术 2.4.3扫描采集层厚：0.625－2.5mm 2.4.4扫描采集时间：0.4－2s 2.4.5扫描采集视野：25~50cm 2.4.6显示视野：2.5~50cm 2.4.7定位片扫描长度：≥186cm 2.4.8定位片扫描宽度：≥50cm 2.4.9定位片计划：双定位 2.4.10螺距连续可调：0.13-1.5，连续可调 2.4.11单次连续螺旋扫描：≥100秒 2.4.12 X-Y轴空间分辨率：≥16LP/cm@0%MTF 2.4.13密度分辨率：≤4mm@0.3% 2.4.14噪声：≤0.27% 2.4.15 CT值范围：-1024到+3071 2.4.16皮肤计量显示CTDI头部值≤14.07mGy/100mAs/120KV 2.4.17皮肤计量显示CTDI体部值≤8.11mGy/100mAs/120KV 2.4.18标准图像重建矩阵：≥512×512 ★2.4.19高图像重建矩阵：≥768×768 ★2.4.20超高图像重建矩阵：≥1024X1024 2.4.21图像显示矩阵：≥1024×1024 2.4.22实时显示重建：标配 2.5计算机 2.5.1主CPU型号：最新规格型号 2.5.2主频：≥4*3.5GHz 2.5.3内存：≥16.0GB 2.5.4图像硬盘容量：≥400GB 2.5.5图像存储量：≥500,000幅(512矩阵不压缩图像) 2.5.6存储系统：DVD-RW 2.5.7显示器：≥19″液晶两台，1280×1024 2.5.8图像重建时间：≥25幅/秒，三维锥形束算法 2.5.9图像重建技术：三维锥形束算法 2.5.10图像格式和传输存储：DICOM 3.0具有存贮、传输、查询、工作单管理、打印等PACS联接功能 2.5.11自动语言提示功能：标配 2.5.12操纵台可进行图像后处理功能，MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA：标配 2.5.13自动照相功能：标配 2.6原厂进口独立后处理工作站一套 2.6.1CPU型号：投标人说明 2.6.2主频：3.0 GHz 2.6.3内存：≥16GB 2.6.4硬盘容量：≥1200GB 2.6.5图像存储：≥2,400,000幅(512矩阵不压缩图像) 2.6.6 CD-RW和DVD-RW：标配 2.6.7显示器：≥24″1280×1024 2.6.8图像格式、传输存储：DICOM 3.0 2.6.9逻辑智能化操作界面：标配 2.6.10一键式多功能图像处理(5合1)(SLAB/2D/MPR/3D VR/CTE)： 标配 2.6.11一键式VR图像阈值转换：标配 2.6.12一键式CTA去骨功能：标配 2.6.13后处理书签保存功能：标配 2.6.14多影像融合功能（CT/MR/NM）：标配 2.6.15骨科透明3D显示：标配 2.6.16自动照相功能：标配 2.7临床应用软件 2.7.1多平面重建MPR 2.7.2任意曲面重建CVMPR 2.7.3最大密度投影MIP 2.7.4最小密度投影MinP 2.7.5表面三维重建 2.7.6三维处理软件 2.7.7透明化显示技术 2.7.8高级容积处理软件VR 2.7.9自动窗宽窗位成像 2.7.10高级血管量化分析功能 2.7.11血管拉直分析功能 2.7.12高级血管自动量化分析功能 2.7.13自动探测分析血管 2.7.14血管狭窄测量分析功能 2.7.15全自动骨骼血管分离功能 2.7.16智能重叠组织选择性切割功能 2.7.17全自动血管解剖识别功能 2.7.18随鼠标指针自动显示全身主要血管名称功能 2.7.19全自动血管分析功能 2.7.20全自动血管狭窄评估功能 2.7.21躯干、四肢自动去骨、血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能 2.7.22后颅窝伪影校正功能 2.7.23自动脑出血量定量分析功能 2.7.24头颅自动去骨功能 2.7.25全自动头颅血管解剖识别 2.7.26全自动头颅血管分析功能 2.7.27头颅自动去骨、头颈部血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能 2.7.28自动多平面成像功能 2.7.29高级容积漫游功能 2.7.30电影浏览软件包 2.7.31一键式多功能图象处理 2.7.32一键式VR图象阈值转换 2.7.33一键式CTA去骨功能 2.7.34自动一键式去骨CT血管重建 2.7.35自动评价和测量分析血管功能 2.7.36分析数据至少含概：血管长度、 管腔最大/最小直径 、管腔最大/最小截面面积等 2.7.37组织分割彩色编码功能 2.7.38组织和器官定量分析功能 2.7.39动态层厚和边缘锐化匹配功能 2.7.40三维CT仿真内窥镜显示功能：能多角度显示腔道器官内部和外部结构，并能完成动态内窥镜和动态三维评价 2.7.41 CT血管内窥镜漫游功能 2.7.42椎管内窥镜功能 2.7.43肺部成像优化功能 2.7.44肺纹理增强功能 2.7.45肺函数成像种类≥8种 2.7.46低剂量肺普查功能 2.7.47Ｘ线优化滤过功能及装置 2.7.48呼吸控制语音提示 2.7.49 CT电影CINE（≥30幅/秒） 2.7.50三维CT内镜CTE 2.7.51动态扫描CT时间密度曲线 2.7.52容积伪影去除功能 2.7.53实时一次注射扫描自动造影剂跟踪 2.7.54自动造影剂跟踪适用全身任何血管CT造影检查（包括冠脉造影成像） 2.7.55为保证检查准确性，启动正式增强扫描方式具备自动和手动 2.7.56实时螺旋重建成像 2.7.57自动mA选择功能 2.7.58动态mA调制功能 2.7.59实时智能剂量调控功能 2.7.60个性化设置模式 2.7.61适合多种扫描模式 2.7.62智能低剂量控制扫描功能 2.7.63婴幼儿扫描专用功能包 2.7.64自动相关层面图像显示功能 2.7.65 VIP立体视觉成像功能 2.7.66自动照相功能 2.8心脏成像软件包 2.8.1心脏成像功能 2.8.2心脏180度采集成像 2.8.3心电门控扫描系统（含心脏门控装置） 2.8.4心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配最佳 2.8.5心电门控重建系统（有多扇区重建） 2.8.6心脏多扇区重建：2/3/4/5扇区 2.8.7主控台能显示和保存心电图信息 2.8.8心电图信息和图像同步显示 2.8.9后处理软件自动嵌入心电图 ★2.8.10最高时间分辨率：≤30ms 2.8.11成像窗自动校准，适应心率不齐病人的心脏采集（如房颤） 2.8.12一体化心电门控 2.8.13回顾性门控采集重建技术 2.8.14扫描剂量门控调制 2.8.15三维锥形束算法心脏重建：标配 2.8.16 4D心脏电影重建 2.8.17心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件 2.8.18心脏解剖结构全自动分离功能（心房、心室、冠脉、主动脉、心肌自动识别） 2.8.19零点击冠脉自动分析功能 2.8.20冠脉树全自动分离提取功能 2.8.21冠脉钙化分数评估分析功能 2.8.22冠脉多轴面、多平面同步剖开分析功能 2.8.23冠脉多维分析功能 2.8.24冠脉狭窄率自动测量评价功能 2.8.25心脏图像滤过技术 2.8.26冠脉硬化斑块定性 2.8.27斑块彩色编码定性定量诊断 2.8.28冠脉搭桥及支架通透性显示和分析功能 2.8.29心脏彩色透视 2.8.30类DSA显示功能 2.8.31冠脉多背景显示≥5种 2.8.32心脏四腔位自动成像功能 2.8.33心脏四维评价功能 2.8.34心功能分析功能包 2.8.35心功能自动分析参数：射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、心输出量CO、心肌质量MM、心率等参数 2.8.36左、右心室功能分析 2.8.37左、右心房功能分析 2.8.38选定的心动周期，左右心房、左右心室四腔容积相位曲线显示 2.8.39自动识别舒张末期和收缩末期 2.8.40牛眼图显示功能 2.8.41心肌供血冠脉分布立体彩色地形图 2.8.42左心室及瓣膜运动评价 2.8.43左心室短轴、水平长轴和垂直长轴自动成像 2.8.44左心室运动功能图评价 2.8.45左室心肌收缩期-舒张期壁厚度变化图量化显示数值 2.8.46左心室射血分数功能图评价数值 2.8.47冠脉球形显示成像功能 2.8.48冠脉三维地图和二维地图功能 2.8.49自动/手动ECG心电编辑功能 2.8.50室性早搏校正功能 2.8.51房性早搏校正功能 2.8.52二联律校正功能 2.8.53房颤心律校正功能 2.8.54心电基线漂移校正功能 2.8.55心脏解剖分离、提取、测量、心功能分析同步后台预处理功能 2.8.56左右心房、左右心室定量分析 2.8.57心肌定量分析 2.8.58心脏三维解剖彩色编码图 2.8.59全自动心耳去除功能 2.8.60自动探测舒张末期 2.8.61自动探测收缩末期 2.8.62室壁增厚度三维彩色编码图 2.9微辐射平台 2.9.1提供最新最先进的微辐射影像重建技术，Veo或Safire或星光iDose4平台 2.9.2提供投影空间和图像空间的双空间微辐射重建技术 2.9.3提供多模型影像重建技术 2.9.4微辐射迭代重建速度≥18幅/秒 2.9.5微辐射迭代重建能降低剂量≥80% 2.9.6微辐射迭代重建50%剂量≥35%影像质量提升 2.9.7微辐射迭代重建100%剂量≥68%影像质量提升 2.9.8具备3D多频校正技术预防图像NPS(噪声功率谱)偏移 2.9.9具备无蜡像状伪影成像技术 2.9.10具备低光子无伪影成像技术 2.10高级金属伪影去除平台 2.10.1有效消除金属物导致的条状伪影和暗带区域 2.10.2可有效降低复杂、较大金属植入物伪影 2.10.3可生成原始图像和去伪影后图像两组数据 2.10.4去除金属伪影同时减低图像噪声， 2.10.5一次扫描完成去金属伪影，不需要额外扫描 2.10.6在不增加扫描剂量的前提下去除金属伪影 2.10.7全自动去除金属伪影，不需要额外后处理 2.11智慧AI肺结节分析平台 3其他 3.1省内有固定的CT维修工程师 3.2提供免费保修电话 3.3提供负责机房免费设计 3.4提供4年整机原装全保 3.5第三方附属设备 3.5.1 6M医用显示器2套 3.5.2 UPS不间断电源 3.5.3除湿机 3.5.4 CT胶片打印机 | 1 | 套 |  |