海南政府采购文件

采购方式：竞争性磋商

项目名称：食品样品检验前处理设备和液相串联三重四级杆质谱仪

一年合同维保采购项目

采 购 人：海南省三亚质量技术监督技术所

项目编号：GGP20221027

代理机构：海南金政采项目管理有限公司

二〇二二年十一月编制

目 录

第一章  磋商邀请函	1

第二章  供应商须知	4

第三章  采购需求	21

第四章  合同草案的条款	33

第五章  评审方法、标准及程序	50

第六章  响应文件内容及格式	52

# 第一章  磋商邀请函

项目概况

食品样品检验前处理设备和液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保采购项目采购项目的潜在供应商应在海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室获取采购文件，并于2022年11月 14 日09:00（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

## 项目编号：GGP20221027

## 项目名称：食品样品检验前处理设备和液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保采购项目

## 采购方式：竞争性磋商

资金来源：财政资金

## 预算金额： 106.81889万元（A包：95.06万元，B包：11.758879万元）

## 最高限价： A包：95.06万元  B包：11.758879万元

## 采购需求：A包：食品样品检验前处理设备采购，B包：液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保，详见第三章“采购需求”。

## 二、供应商资格要求（供应商必须具备以下条件并提供相关有效证明资料）（A\B包适用）

（一）在中华人民共和国注册的、具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。同时，须提供三证（营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证）复印件或具有统一社会信用代码相关证件复印件或自然人身份证明复印件（加盖公章）；

（二）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。须提供2021年至今任意1个月的依法缴纳税收证明和缴纳社保证明复印件，无纳税的可提供相关主管部门的证明材料；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。须提供2021年会计师事务所出具的财务审计报告或2022年至今任意1个季度的财务报表，包括资产负债表、利润表，新成立公司根据实际情况提供财务报表复印件（加盖公章）；

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺）。

（五）提供参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供声明函）；

（六）必须为未被列入信用中国网站( www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn)不良信用记录，包括失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（查询结果截图加盖公章）；

（七）A包：提交供货承诺书。承诺书内容包括保证货源全新正品、保质保量和按时供货，否则按合同赔偿违约金，并自愿接受省财政部门的相关处罚（格式自拟）。

（八）本项目不接受联合体投标。

三、获取采购文件

时间：2022年11月 3  日至2022年11月 10 日，每天上午8：30至12：00

下午14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点：海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室。

方式：现场报名。

报名需提交的材料：

营业执照副本复印件，授权代表身份证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书原件（注：收复印件加盖公章，其他组织可提供负责人或经营者的身份证复印件及其授权委托书）递交我司备案。

售价：磋商文件200元/份，售后不退。

四、响应文件提交

截止时间：2022年11月14日09:00分（北京时间）

地点：海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室

五、开启

时间：2022年11月 14 日09:00分（北京时间）

地点：海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 七、采购信息发布媒体

本项目采购信息发布媒体：公告、采购文件修改或澄清等信息，将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中国海南政府采购网（https://www.ccgp-hainan.gov.cn）、海南金政采项目管理有限公司（http://www.hijzc.com/）官网上发布。

## 八、需要落实的政府采购政策

《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、《关于信息安全产品实施政府采购的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》。

## 九、联系方式

（一）采购人联系方式

采购人：海南省三亚质量技术监督技术所

地址：三亚市吉阳区迎宾路372号

联系人：朱咏

联系方式：13697582589

（二）采购代理机构联系方式

采购代理机构:海南金政采项目管理有限公司

## 地址：海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室

项目联系人: 罗工

联系电话: 0898-66756504

# 第二章  供应商须知

须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：食品样品检验前处理设备和液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保采购项目 （项目编号：GGP20221027） |
| 2 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 3 | 采购预算 | 106.81889万元（A包：95.06万元，B包：11.758879万元），超过采购预算（最高限价）的视为无效投标。 |
| 4 | 合同履行期限 | A包：合同签订之日起30天内到货完成安装调试。 B包：合同签订之日起一年。 |
| 5 | 项目实施地点 | 采购人指定地点 |
|  | 付款方式 | 中标后双方约定为准。 |
| 6 | 磋商时间（审查资质的时间） | 2022年11月 14 日09:00分（北京时间） |
| 7 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：2022年11月 14 日09:00分（北京时间） 磋商地点：海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室 |
| 8 | 磋商保证金 | 磋商保证金：A包：￥4000.00元，B包：￥500.00元。 磋商保证金递交形式：网上转账 磋商保证金汇至：海南金政采项目管理有限公司 开 户 行：平安银行海口海府支行 账 号：110 1471093 6004 投标人必须提供磋商保证金缴纳凭证，且在磋商保证金缴纳凭证上用途栏备注“(项目名称)磋商保证金”或“（项目编号）磋商保证金”用以确认为本项目磋商保证金（如备注字数有限制，项目编号可用后四位数字代替）。 |
| 9 | 磋商有效期 | 磋商有效期：90天（日历日） |
| 10 | 磋商文件份数 | 磋商文件份数：正本壹份，副本贰份，电子版一份（U盘），报价一览表一份。 注：磋商文件不得采用活页夹装订，采用胶装；否则视为无效投标。 |
| 11 | 磋商报价 | 第一次报价及第二次报价超最高限价的，将作为无效报价处理。 |
| 12 | 无效标处理 | 投标文件资格审符合性审查未通过；资格符合性审查已通过，但投标文件存在提供虚假材料的；均按无效标处理。 |

## 一、总则

（一）综合说明

1.采购人：海南省三亚质量技术监督技术所

2.采购代理机构：海南金政采项目管理有限公司

3.供应商：已从采购代理机构购买磋商文件并提交响应文件的法人、其他组织或自然人。

4.成交供应商：经过采购确定的提供合同货物或服务的供应商。

5.本磋商文件仅适用于采购人组织的本次磋商活动。

6.本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理采购申请，并得到采购管理机构批准，现通过竞争性磋商来择优选定货物和服务的供货商。本磋商文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。供应商应认真阅读本磋商文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。供应商被视为充分熟悉本采购项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉磋商文件的格式、条件和范围。供应商没有按照磋商文件的要求提交相关资料，或者供应商没有对磋商文件相关内容都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其磋商无效。

（二）合格的供应商

1.供应商参加本次政府采购活动应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定并具备磋商文件第一章“供应商资格要求”规定的条件。

2.供应商其他合格条件详见本项目采购公告。

3.被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的情况的供应商不得参与磋商。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.磋商文件中未明确规定允许进口产品参加的，均视为拒绝进口产品参加。（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

6.因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚、或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参与磋商。

（三）费用

1.供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件等磋商过程中所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人及采购代理机构将不予承担。

2.供应商的报价须充分考虑采购过程中产生的费用，不论成交与否，采购人均不予以补偿。

3.本项目向成交供应商收取采购代理服务费，收费标准参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的金额收取,且符合《政府釆购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018）2号）的相关要求。支付时间：在签发成交通知书前；支付方式：成交供应商将采购代理服务费提交至接收保证金的账户。

（四）法律适用

本次采购活动及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

（五）磋商文件的约束力

1.供应商一旦购买了本磋商文件并在7个工作日内未对采购代理机构提出书面质疑，即被认为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。

2.本磋商文件由采购人或采购代理机构负责解释。

## 二、磋商文件

（一）磋商文件的组成

1.磋商文件由下列部分以及在采购过程中发出的修正和补充文件组成：

第一章  磋商邀请函

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  合同草案的条款

第五章  评审方法、标准及程序

第六章  响应文件内容及格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。

2.供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本磋商文件不再对上述情况进行描述。

3.供应商必须详阅磋商文件的所有事项、格式、条款等。供应商若未按磋商文件的要求和规范编制、提交响应文件，将有可能导致响应文件被拒绝接受或无效磋商，所造成的负面后果由供应商负责。

（二）磋商文件的询问或澄清

供应商在收到磋商文件后，若有疑问需要询问或要求澄清的，可以书面形式（包括信函、传真、电传，下同）在响应文件递交截止时间五日前通知采购代理机构，采购代理机构将以澄清或书面形式进行答复，同时采购代理机构有权将答复内容（包括所提问题，但不包括问题来源）分发给所有购买了本磋商文件的供应商。未对采购代理机构提出书面意见，即视为接受了本磋商文件中的所有条款和规定。供应商对采购代理机构提供的磋商文件所做出的推论、解释和结论，采购代理机构概不负责。供应商由于对磋商文件的任何推论误解以及采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

（三）磋商文件的补遗、澄清及变更信息

1.采购人、采购代理机构均可对磋商文件用更正公告的方式进行补遗、澄清及变更，补遗、澄清及变更的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前（不足五日的应当顺延），将有关的补遗、澄清及变更信息以公告的形式发布，并以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，采购文件与更正公告的内容相互矛盾时，以最后发出的更正公告内容为准。

2.潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构和采购人确认。

3.为使供应商有足够的时间按磋商文件的更正要求修正响应文件，采购代理机构有权决定推迟响应文件提交截止日期和磋商时间，并将有关信息以公告的形式通知所有供应商。

## 三、响应文件

（一）响应文件的语言及度量衡

1.供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关磋商的所有来往书面文件均须使用中文 （语言文字）。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的响应文件将作为无效磋商处理。

2.供应商已印刷好的资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但其中要点应附有中文译文。在解释响应文件时，以译文为准。

3.除在磋商文件第六章中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

4.本磋商文件所表述的时间均为北京时间。

（二）响应文件的组成

1.响应文件的组成见第六章“响应文件内容及格式”，供应商应按磋商文件第六章“响应文件内容及格式”要求编制。

（三）响应文件编制

1.供应商的响应文件应按要求装订和封装。

2.供应商应完整地填写磋商文件中提供的《竞争性磋商响应函》、《报价一览表》等磋商文件中规定的所有内容。

3.供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料进一步审查的要求。

4.如果响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，使磋商小组无法正常评审的，由此产生的结果由供应商承担。

5.响应文件外形尺寸应统一为A4纸规格，文件所使用的印章必须为企业公章，且与供应商名称完全一致，不能以其它业务章或附属机构印章代替。需签名之处必须由当事人亲笔签署。

6.响应文件每页须按顺序加注页码，装订牢固且不会轻易脱落（注：胶装），胶装书脊须注明完整的项目名称、项目编号和包号（如有）。如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

7.所有密封文件封套正面须按“响应文件的密封及标记”格式进行标贴。

（四）磋商保证金

1.磋商保证金可采用下列形式，并符合下列规定：

1.1递交形式：网上支付或线下银行转账支付。

1.2递交时间：在响应文件递交截止时间前划入采购代理机构账户（按保证金账户）。

2.若供应商不按规定提交磋商保证金，其响应文件将视为无效响应。

3.磋商保证金凭证：须提供磋商保证金缴纳凭证，且磋商保证金缴纳凭证上用途需备注“(项目名称)磋商保证金”或“（项目编号）磋商保证金”用以确认为本项目磋商保证金（如备注字数有限制，项目编号可用后四位数字代替）。

4.磋商保证金的退还

4.1成交供应商的磋商保证金在其与采购人签订了采购合同后5个工作日内办理退还手续。

4.2未成交的供应商的磋商保证金将在采购代理机构发出成交通知书5个工作日内办理退还手续。

5.发生下列情况之一，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在磋商有效期内撤回磋商；

（2）成交供应商不按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第31条规定签订合同；

（3）供应商提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（四）响应货币

响应报价均须以人民币为计算单位。磋商文件另有规定的，从其规定。

（五）响应报价

1.本项目的采购预算金额见磋商文件第一章中的项目基本情况。

2.供应商的报价应包括全部货物、服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、等其他有关的所有费用。

3.采购代理机构不接受任何有选择的报价，必须是唯一报价。

4.预成交供应商的响应报价超过采购预算的，必须征得采购人同意追加预算，否则，采购人有权拒绝预成交供应商，而递选下一个顺位排序人。

5.供应商不能恶意报价，磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理；如成交供应商在实施过程中不按项目完成时间完成项目，则采购人有权终止合同，没收履约保证金，并报主管部门严肃处理。

（六）磋商有效期

1.磋商有效期为从响应文件递交截止之日起计算的90天，有效期短于此规定的响应文件将被视为无效。

2.在特殊情况下，采购代理机构可在磋商有效期满之前，征得供应商同意延长磋商有效期，要求与答复均应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受这一要求而放弃投标，磋商保证金将尽快无息退还。同意这一要求的供应商，无需也不允许修改其响应文件，但须相应延长磋商保证金的有效期。受磋商有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

（七）响应文件的数量、签署及形式

1.供应商递交的响应文件为一式叁份，其中正本一份，副本贰份，电子版一份（U盘，格式为PDF，U盘上请标明供应商名称及项目编号，如有分包请注明包号，并密封在“唱标信封”中）。响应文件应用不褪色的墨水中文打印，并装订成册。并在响应文件封面标明项目名称、项目编号、供应商名称以及“正本”（或“副本”、“电子版”）字样，否则视为无效磋商。响应文件的正本与副本应采用左侧方式固定胶装,不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。“正本”和“副本”之间如有差异，以正本为准。

2.响应文件正本须经供应商的法定代表人或其授权代表在响应文件对应签字处签字或在对应的盖章处加盖单位公章，副本可以采用经盖章的响应文件正本复印，但响应文件封面需由供应商的法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章，未按要求制作的响应文件将被视为无效响应。

3.响应文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，修改处必须由法人代表或授权代表签名或盖公章。响应文件应根据磋商文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，如有遗漏，将被视为无效响应。

## 四、响应文件的递交

（一）响应文件的密封及标记

1.供应商应将响应文件正本和所有副本分别密封在两个密封专用袋（箱）中（正本一包，副本一包），并在密封专用袋（箱）上标明“正本”、“副本”字样，所有密封专用袋（箱）的封口处应粘贴牢固，并在正面加盖供应商公章、法定代表人（或授权代表）签字。

2.密封专用袋（箱）上须按采购代理机构提供的格式注明：

致：海南金政采项目管理有限公司

项目名称：食品样品检验前处理设备和液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保采购项目

项目编号：GGP20221027

注明：“请勿在开标时间之前启封”

报价单位名称、联系人姓名和电话

3.供应商提交响应文件时应备有一个“唱标信封”，并将下列内容单独密封入该信封，再将其封装于响应文件正本封套内：

（1）从响应文件正本中复印的报价一览表；

（2）电子版（U盘）。

4.响应文件未按上述规定书写标记和密封者，采购代理机构有可能拒绝接收。

（二）磋商截止时间

1.供应商须在磋商截止时间前将响应文件送达采购代理机构规定的投标地点。

2.若采购代理机构推迟了磋商截止时间，采购代理机构和供应商受磋商截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

3.在磋商截止时间后递交的响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

（三）响应文件的修改和撤回

1.供应商在提交响应文件后可对其进行修改或撤回，但必须使采购代理机构在磋商截止时间前收到该修改的书面内容或撤回的书面通知，该书面文件须由法人代表或其授权代表签署。

2.响应文件的修改文件应按文件的规定签署、密封、标记，还须注明“修改响应文件”和“磋商前不得启封”字样。修改文件须在磋商截止时间前送达采购代理机构规定的磋商地点。上述补充或修改若涉及响应报价，必须注明“最终唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。

3.供应商不得在磋商截止时间以后修改响应文件。

4.供应商不得在磋商截止时间起至磋商有效期满前撤回响应文件，否则磋商保证金将被没收。该供应商的响应文件不予退还。

## 五、磋商及评审

（一）磋商

1.采购代理机构按磋商文件第一章规定的时间和地点磋商。采购人代表、采购代理机构有关工作人员参加。政府采购主管部门、监督部门、国家公证机关公证员由其视情况决定是否派代表到现场进行监督。

2.供应商应委派授权代表参加磋商活动，参加磋商的代表须持本人身份证件签名报到以证明其出席。未派授权代表或不能证明其授权代表身份的，采购代理机构对响应文件的处理不承担责任。

3.磋商时，采购代理机构、公证员（如有）或供应商代表将查验响应文件密封情况。

4.若响应文件未密封，或供应商未提交磋商保证金，采购代理机构有权将拒绝接受该供应商的响应文件。

5.按照第“（三）响应文件的修改和撤回”条规定，同意撤回的响应文件将不予拆封。

（二）磋商小组

磋商小组由3人组成，采购人可以指派1名或不指派；其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的2/3。该委员会独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选供应商。

（三）对响应文件的资格符合性审查

l.资格符合性审查的内容包括：详见资格符合性审查表。资格符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应文件无效。

2.所谓偏离是指响应文件的内容高于或低于磋商文件的相关要求。所谓重大负偏离是指供应商所磋商的范围、质量、数量和项目完成时间等明显不能满足磋商文件的要求。重大负偏离的认定须经磋商小组三分之二以上无记名投票同意。

判断响应文件的响应与否只根据响应文件本身，而不寻求外部证据。

3.磋商小组在评审中，对算术错误的修正原则如下:

3.l报价一览表（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准

3.2响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.4单价金额小数点有明显错位的，以总价为准并修改单价。

3.5若供应商不同意以上修正，响应文件将视为无效。

（四）响应文件的澄清

1.在评审期间，磋商小组有权要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商应派授权代表和技术人员按磋商小组通知的时间和地点接受询标。

2.磋商小组认为有必要，可要求供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充，

3.供应商不按磋商小组规定的时间和地点作书面澄清，将视为放弃该权利。

4.并非每个供应商都将被询标。

（五）评审及确定成交候选供应商

1.磋商小组分别对通过资格符合性审查的响应文件进行评价和比较。

2.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选供应商。

3.非单一产品采购项目，根据磋商文件采购需求中载明的核心产品的情况，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述规定处理。

4.磋商小组按公布的磋商文件中“第四章”评审方法、标准和程序对每份响应文件进行评审，确定成交候选供应商。最低报价等任何单项因素的最优不能作为成交的保证。

（六）磋商过程保密

1.在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件和成交意向等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

2.供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.在评审期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。

## 六、确定成交供应商、签约和质疑投诉

（一）确定成交候选供应商原则

磋商小组将严格按照磋商文件的要求和条件进行评审,根据评审方法推荐出一至三人为成交候选供应商，并标明排列顺序。采购人将组织对磋商结果进行审核，审核无异议后，将排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商，并上网公示，公示无异议后向其授予合同。排名第一的成交候选供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，或者是磋商小组出现评审错误，被他人质疑后证实确有其事的，采购人有权把合同授予排名第二的成交候选供应商或重新组织采购。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人有权把合同授予排名第三的成交候选供应商或重新组织采购。

（二）质疑的接收和处理、投诉

1.接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址：

联系部门：海南金政采项目管理有限公司   电话：0898-66756504

地址：海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室

2.供应商如认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，应在知道或应知道其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3.供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

4.供应商须在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.未按要求填写、匿名、非书面形式、七个工作日之外的质疑均不予受理。

7.采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

8、采购代理机构在《中华人民共和国政府采购法》规定的时间内没有对供应商的质疑进行回复，或供应商对采购代理机构的回复不满意时，可以在答复期满后15个工作日内按规定向财政部门投诉。

（三）成交通知

1.评审结束后确成交候选供应商，成交公告在法定媒体公告期限为1个工作日。

2.成交后,采购代理机构应将成交结果通知所有的供应商，并向成交供应商发出成交通知书。

3.成交供应商收到成交通知书后，须立即以书面形式回复采购代理机构，确认成交通知书已收到，并同意接受（若到采购代理机构领取则无需回复）。

4.成交通知书将是合同的一个组成部分。

（四）签订合同

1.成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同,否则磋商保证金将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，供应商还应承担赔偿责任。

2.磋商文件、成交供应商的响应文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

3.签订合同后，成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成项目。不得将货物、工程及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人或采购代理机构有权终止合同，成交供应商的履约保证金（如有）将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

（五）腐败和欺诈行为

本采购形成的合同项下的买方和卖方（成交供应商）在合同生效和实施过程中应遵守最高的道德标准。为此目的，定义下述条件：

1.“腐败行为”是指通过提供、给予、接受、索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程中或合同实施过程中的行为；

2.“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方和公共利益，包括供应商之间串通（递交响应文件之前和之后），人为地使磋商丧失竞争性，剥夺了买方从竞争中所获得的利益。如果被推荐的成交供应商被认为在本采购合同的竞争中有腐败和欺诈行为，则其磋商将被拒绝。

（六）关于政策性优惠

1.政策优惠条件及要求:根据财政部、工业和信息化部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141 号）及财政部司法部《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68 号）等有关规定的要求，以及政府关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的实施意见，政府采购项目的政策优惠条件及要求如下。

1.1关于小微企业（供应商）残疾人福利性单位和监狱企业产品参与投标

根据财政部、工业和信息化部关于《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、财政部文件《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）及财政部司法部《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知书》（财库【2014】68号）的要求，对于非专门面对中小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业的项目，对小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业产品的价格给予10%的扣除，供应商为联合体的，联合体中有小型或微型企业且联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额40％以上的，产品的价格给予4%的扣除。（对于同时属于小型和微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，不重复享受政策），用扣除后的价格参与评审。享受政策优惠的小型、微型供应商须提供合法有效的“中小企业声明函” 或“残疾人福利性单位声明函”。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

1.2关于强制采购节能产品、信息安全产品和优先采购环境标志产品的要求

根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9 号）的要求，对获得国家市场监督管理总局发布的认证机构名录中认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。对于优先采购的节能产品和环境标志产品的响应单价给予1%的扣除（同时属于节能产品和环境标志产品的，响应单价只能给予1%的扣除），用扣除后的价格参与评审。供应商提供的产品属于节能产品或环境标志产品的，应提供有效的节能产品、环境标志产品认证证书。

2.提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择《节能产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供有效的中国国家信息安全产品认证证书复印件。

4.提供的产品属于优先采购环境标志产品的，供应商应当选择《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品参与采购活动，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

## 七、其他

（一）其他规定

1.本项目不召开答疑会。

2.信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

3.信用信息查询的截止时点：采购公告发布开始至递交磋商文件截止时间。

4.信用信息查询记录证据留存的具体方式：作为响应文件的一部分一并留存。

5.信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.根据《政府采购法实施条例》及有关释义，银行、保险、石油石化、电力、电信运营商等有行业特殊情况的，其分支机构可参与投标，即其分支机构可视为“具有独立承担民事责任能力的其他组织”。

8.若供应商为其他组织或个体工商户等非法人供应商，其他组织的负责人、个体工商户的经营者等同于磋商文件中规定的法定代表人，其他组织的负责人、个体工商户经营者的签名同于磋商文件中规定的法定代表人签名。供应商也可以对响应文件中格式进行相应的修改。

9.联合体。

本项目不接受联合体投标。

附录1

中小企业声明函（货物、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注释：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附录2

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加__________单位的__________项目（包号： ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附录3

### 质疑函（格式）

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

事实依据：

法律依据：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求1：

请求1：

……

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖投标人公章。

# 第三章  采购需求

一、项目简介

1、项目名称：食品样品检验前处理设备和液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保采购项目

2、项目编号：GGP20221027

3、项目预算金额：106.81889万元（A包：95.06万元，B包：11.758879万元）

4、合同履行期限：A包：合同签订之日起30天内到货完成安装调试。B包：合同签订之日起一年。

5、交付使用地点：采购人指定。

6、验收要求：按招标文件、中标人投标文件技术参数及采购合同进行验收。

二、采购需求（清单）

## A包：食品样品检验前处理设备采购

| 序号 | 品目名称 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动氮吹仪 | 一、技术参数 1利用水浴均匀加热和氮吹共同作用的方式对样品进行平行浓缩。 2 ★批量处理能力：可30个80ml样品同时进行浓缩。 3 浓缩管体积：10ml~100ml，可兼容多种不同规格浓缩管，并有多种试管支架可选。 4浓缩过程中，氮吹针可随液面自动匀速下降，可通过软件对针位移速度进行直接的设定，垂直移动距离≥150mm。 5 氮吹针升降模式可选择：手动控制升降或自动升降。 6氮气体压力大小仪器根据软件设定自动调节，压力调节范围：2-70psi，除了气源处的减压阀，仪器使用无任何需要手动调节的压力阀。 7 每排氮气通道仪可单独控制，每个通道的气流由比例调节阀进行自动分配，出气口气流大小有软件直接设定，气流大小不受开启通道数的影响。 8 氮吹针可在主机待机关机的情况下，无任何工具的协助下手动整排快速拔除拆卸，无需拆卸任何螺母等固定结构，方便清洗和更换。 9可独立控制的氮气通道数量：≥8通道，每个通道均为独立开关阀，可更精细切换不同的浓缩样品数量，在样品数量不同时的有效减少人为操作，节约氮气消耗。 10可视玻璃窗设计，可随时观察浓缩状态，浓缩仪前部开窗控制并具有照明功能，浓缩过程可视，无须拿出杯子后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作。 11仪器运行可实现无人值守，运行结束后氮吹针可自动复位。 12★具有单独的氮吹至近干模块，可外置独立的手持气路用于手动对样品进行近干的操作。 13加热模块采用电动抽屉方式或上翻盖式设计，方便进行试管架或试管的拿取或更换。 13.1 水浴方式加热。 13.2 控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~90℃。 14 样品架与加热模块分体式设计，可不拆卸任何部件的情况下手动进行样品架的更换。 15 浓缩过程中具有锁定功能：氮吹针可自动升降或复位。 16 具有水位超限报警，压力超限报警等功能，并自动切断气流。 17 操作系统：可通过手机、PAD等设备进行方法的编辑、内置多种浓缩方法，方法可编辑、修改、保存及调用，可保存不少于80种方法修改、控制等。 18 软件运行界面可设定氮吹工作时间、起始与终止位置、气压、氮吹针下降速度、水浴温度等多个参数。 19★非通风橱解决方案模块：可以放通阀橱使用，安装解决方案模块后也可以不放通风橱，节省通风橱空间。 ## 20★须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺函，并加盖厂家公章原件。 - 主要配置 - 1氮吹仪主机 1台； 2 6位氮吹针模组 5个； 3 10mL或20mL试管架 1个； 4 10或20mL试管5包，100个/包； 5 50或80mL试管架 1个； - 6近干模组 1套； - 7氮吹针堵头2包，100个/包； - 8非通风橱解决方案模块 1套。 | 2 |
| 2 | 微孔板恒温振荡器 | 一、技术参数 1温度控制范围：室温+5-80℃； 2控温精度：±0.3℃； 3温度均匀性：±0.3℃； 4升温速度：<15min（从20℃至80℃）； 5定时范围：0-99h59min； 6容量：2块微孔板； 7振荡转速范围：200-1500rmp； 8振荡幅度与方式：2mm（水平回转）； 9最大功率：150W。 - 二、主要配置 1微孔板恒温振荡器 1台； 2电源线 1根。 | 1 |
| 3 | 回旋式振荡器/轨道式摇床（振荡器） | 一、技术参数 1振荡频率 50-300 rpm； 2轨道直径 20mm； 3定时范围 1-99h59min； 4载重 ≥2kg； 5工作环境温度 4-45℃； 6外形尺寸 ≤285x265x90mm； 7电压 AC220V 50Hz； 8流线型机身，完美工业外形设计； 9 LED液晶设置和显示振荡频率和振荡时间，操作简单高效； 10设有定时功能，1min~100小时范围内任意设定，时间控制器自动报警，实现无人操作； 11优质直流无刷电机，长寿命，免维护，安静稳定无噪音； 12多种夹具可供选择：如四爪锥形夹具、烧瓶夹具、托盘夹具可供选配； 13可放置于冷冻室使用。 - 二、主要配置 - 1主机1台； - 2三角烧瓶12*100ml 1个； - 3可调烧瓶夹 1个； - 4三角烧瓶6*250ml 1 个； - 5平板托盘 1个。 | 1 |
| 4 | 萃取净化振荡器 | 一、技术参数： 1样品数：8个（≤500ml 8个）； 2震荡方式：垂直震荡或倾斜震荡（倾斜震荡角度0-20度）； 3震荡幅度：50mm； 4震荡频率：0-300次/min； 5频率控制：无级变速、数字显示； 6定时器：0-30min（可选0-60min）； 7适用于：100ml具塞比色管 125-500ml分液漏斗 1000ml（样品数4个）分液漏斗； 8可旋转样品架，安装、取下样品简单方便； 9低噪音，长时间保持稳定的振荡频率； 10尺寸（mm）：535W*475D*690H； 11电源/功率：AC 220V, 50/60Hz, 200W。 二、主要配置 1主机 1台； 2保险管10A 4支； 3垫18个； 4垫28个； 5样品架拉簧 8根； 6分液漏斗支架 8个。 | 1 |
| 5 | 均质器 | 一、技术参数 1★分散机功率400瓦，刀头采用内部转子旋转方式，刀头可设置最大转速≥25000RPM； 2在不需要更换分散主机前提下, 配置直径≥10mm不锈钢均质刀头,适用于≥10ml离心管; 配置 ≤19mm不锈钢均质刀头, 适用于50ml-200ml离心管； 3在仪器前端,安置LED显示屏,全中文操作； 4均质过程中刀头移动幅度可设置，最大化提高均质效果； 5最大样品处理量≥300个/小时； 6可在触摸屏或分散机上设置均质器电机转速； 8可配置化学液体传感器,当废液满后能产生声光报警提示； 9可连续处理多批同类样品，无需重新设置或调用程序； 10三个清洗槽均布置在仪器前端，而不是布置在仪器后端，非常便于清洁清洗槽； 11需要清洗的刀头从样品盘转到清洗槽位置时，是单一方向转动，可加配接液装置，刀头挂液也不会掉落到样品管或样品盘任何位置； 12配置不锈钢自来水清洗槽，清洗槽自动加水，自动排水，并有溢流接收装置； 13配置有机清洗槽,具有自动加液排液功能； 14★配置不锈钢超声波清洗池，能自动加水和排水，具有缺水和溢流监测保护功能； - 15清洗方法可编辑、储存并随时调用，清洗时间可设定,可存储多个清洗方法； 16仪器具有自动提醒更换刀头配件功能； 17★刀头在清洗槽内支持正反转，同时支持刀头上下运动，有利于样品残渣的清洗； 18中文操作系统，操作简便； 19具有自动分液功能,可自动添加提取液； 20分液准确度：±1%（满量程）； 21重复精度：≤0.5%（满量程）； 22分液范围:1-199m增量1ml； 23分液模块具有单点校准功能,用户可以自行校准。 ## 24★须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺函，并加盖厂家公章原件。 二、主要配置 1全自动均质器主机1台； 2 100-200ml样品架1个； 3 50ml样品架1个； 4 15-19mm分散刀头1套； 5 10-15mm分散刀头1套； 6 自动分液模块1套； 7 自来水清洗槽1套； 8有机清洗槽1套； 9不锈钢超声波清洗槽1套。 | 1 |
| 6 | 多功能定时涡旋混匀器 | 一、技术参数 1振荡方式：圆周； 2周转直径：4.5mm； 3转速范围：200-3000rpm，无极调速； 4电源：AC100-240V； 5最大负载：≥1.5kg； 6夹具识别：点动夹具识别，自动限速，确保安全，操作简单； 7定时功能和显示：有定时功能，可倒计时，数字显示1s-999min； 8速度设置和显示：数字显示200-3000rpm； 9驱动：DC24V无刷马达，直接驱动（无皮带传动）； 10马达输出功率：18W； 11操作模式：连续工作/点动； 12保护等级：IP21； 13标准配件：标准垫片。 二、主要配置 1 主机 1台； 2 电源线 1根。 | 2 |
| 7 | 低速离心机 | 一、技术参数： 1、最高转速：5000转； 2、最大离心力：5500*g； 3、水平转子容量：500ml*6、50ml*18（尖底）、10ml*72； 4、定时范围：0min-99min； 5、噪音： ＜70dB； 6、电源：220V 50HZ； 7、整机功率:750W； 8、调速范围:100-5000rpm； 9、转速精度：±20rpm； 10、试液升温：＜5℃； 11、外形尺寸：≤550*650*680mm； 12、机身采用不锈钢外壳制造，采用变频无刷电机驱动，及电子门锁，主要部件采用不锈钢，液晶显示，设定参数，可同时显示时间、转速、离心力等。 二、主要配置 1主机1台； 2.水平转子：500ml*6、50ml*18（尖底）、10ml*72各1个 。 | 1 |
| 8 | 马弗炉 | 一、技术参数 1最高温度：≥1000℃；温度上升时间：100-1000℃<30min； 2控温精度：±1℃； 3温度均匀度：≤5℃（垂直方向）； 4容积：≥7L； 5炉膛尺寸：≥200X300X120mm； 6外形尺寸：≤520×650×660mm； 7电源：220V/50HZ； 8输入功率：4KW； 9加热元件：电炉丝； 10独特的炉门设计，使开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏； 11微电脑PID控制器，操作简便，控温精确、可靠、安全； 12耐腐蚀轻质炉膛，确保经久耐用； 13极好的门密封使得热量损失最小，增加了炉膛内温度的均匀性； 14操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全； 15设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用； 16选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料，具有隔热效果好，箱壳表面温度低等特点。 二、主要配置 1主机 1台； 2、电源线 1根。 | 1 |
| 9 | 分体式自动酸蒸逆流清洗器 | 一、技术参数 1清洗罐体材料采用高纯度PTFE材料一体化铣洗成型，无焊接不泄露，清洗架材料同样采用高纯度PTFE材料，耐高温防腐蚀； 2双层清洗架设计，消解罐和消解盖，一次清洗完成； 3★批处理能力45-100个反应容器 (最小内径15mm，最大长度250mm)； 4采用自控压技术，自动调节清洗室内压力； 5★自动加酸、排酸； 6亚沸清洗方式； 7双温度控制，双温度传感器设计，不但实时感应清洗腔内真实温度，又可实时感应加热模块真实温度，避免过烧，延长仪器设备的使用寿命； 8 PFA温度探头直接接触酸液实时感应真实温度，确保亚沸清洗； 9 温度可校准，确保温度准确性； 10★高低温（液位）报警，自动断电保护； 11控温范围RT-220℃，控温精度±0.1℃； 12预约启动完成自动停止，无须工作人员值守； 13无任何金属附件，PTFE材质无污染； 14 5寸全彩触摸屏智能化控温技术，中英文互动操作界面； 15实时程序状态显示。 二、主要配置 1自动酸蒸逆流清洗器； 2自动加排酸温控系统； 3酸蒸逆流清洗架； 4自动控压装置； 5耐酸碱手套； 6清洗刷。 | 1 |
| 10 | 全自动刀式研磨仪 | 一、技术参数 1通道数量： 单通道； 2电机功率： 2.2KW（高功率、低噪音电机）； 3电机转速： 18000r/min； 4样品处理量： 4个/批； 5研磨原理：剪切力； 6研磨方式：干磨、湿磨； 7研磨时间：自定义设定； 8内置研磨程序：8类样品研磨程序； 9自定义程序：64个可编辑自定义； 10转刀种类：不锈钢转刀、钛合金转刀； 11转刀形式：双层4片，研磨效率更高； 12研磨罐容量：2.2L（单个） （不锈钢、PP）； 13样品特征：软性的，中硬性的 弹性的 含水/脂肪/油； 14进料尺寸: 10-40mm； 15样品处理量（单个样品罐）：果蔬类500g、鱼肉类300g； 16出样粒度：≤ 300 微米； 17显示屏： 8英寸平板电脑触摸屏； 18操作系统：APP中文图形操作； 19传输方式： 蓝牙无线连接； 20信息提示：实时显示研磨和清洗过程和时间，提示故障信息； 21控制系统：控制样品研磨，三级转刀清洗全过程； 22研磨程序：连续研磨样品模式，标准程序和自定义程序设定各环节的工作流程； 23★清洗池：具有独立的清洗池，外置蠕动泵自动添加洗涤剂，自动添加洗涤剂，避免交叉污染； 24★转刀清洗模式：自来水、大功率超声波清洗和烘干模式； 25研磨模式：转刀采用渐进模式、间歇模式和浮动模式以增强研磨效果， 粗粉碎和精细研磨数秒钟一步完成，压盖随转刀自动下移减少容器内壁残留； 26快捷键：一键选择连续研磨模式，一键选择处理样品的数量，一键选择自动清洗刀头模式，一键选择批处理样品的循环次数，一键清洁管路功能，一键更换、清理转刀模式； 27转刀动作方式：以旋转臂为中心360度旋转研磨样品及清洗转刀、压盖； 28★安全防护: 双系统保护功能、急停功能、转刀位置偏移保护功能、自来水断水和压力低保护；电机过流、过压、过热、过载保护。 ## 29★须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺函，并加盖厂家公章原件。 二、主要配置 1主机1台（含研磨电机）； 2平板电脑：1台（含控制软件）； 3样品罐：PP材质6个(2.2L)； 4研磨转刀：不锈钢转刀 2套，钛合金转刀2套； 5低泡专用清洗剂1000ml。 | 1 |
| 11 | 智能旋转蒸发系统（智能旋转蒸发仪、循环水冷却器） | 一、技术参数 （一）旋转蒸发仪 1升降方式：马达自动升降，升降行程160mm； 2转速范围：20-300rpm； 3冷凝器：竖直式蛇形冷凝器，冷凝面积1200cm2； 4断电时主机自动提升，将蒸发瓶脱离浴锅，避免样品局部过热； 5浴锅温度范围：室温～210℃，水油浴切换功能；浴锅容量：5L；浴锅材质：304不锈钢； 6浴锅控温方式：智能PID控制（LCD数显）；控温精度：±1℃(水)，±2℃(油)； 7浴锅具有防干烧自动断电功能；水浴锅高温蜂鸣报警； 8内置数字真空度控制器； 9≥4.3寸彩色触摸屏控制器，真空度、转速等多参数同时数字显示，内置图形化蒸馏曲线； 10★梯度蒸馏模式，可实现程序自动控制真空度和转速，内置进气阀，程序结束后自动卸真空停止蒸馏； 11内置40种以上溶剂数据库，方便调用，一键蒸馏； 12蒸汽温度数字显示，精确掌握样品蒸汽温度； 13★自动蒸馏功能，系统可自动识别溶剂沸点，自动寻找最佳的蒸馏条件，无需人工摸索； 14智能定时蒸馏功能； 15 USB数据接口，方便导出实验数据； 16智能真空系统，配置有蒸汽温度传感器，可自动调节真空度，可由真空控制器控制真空泵的启停，减少实验室噪音和振动，延长真空泵的使用寿命； 17极限真空度： 150mbar,抽气速率：50L/min； 18无油抽气，节能环保，维护简单方便； 19数字显示器实时显示系统真空度； 20★可随时根据实验需求调节真空度，调节范围150mbar～常压。 （二）循环水冷却器 1控温范围： 8℃～35℃，LCD彩色触摸屏显示； 2控温方式：PID数字控温技术与热气旁路技术（Hot Gas ByPass）相结合; 原装进口温度控制器，控温精度：±0.1℃； 3冷却方式：压缩机制冷，原装进口高质量工业压缩机组，保证超强的长久工作性能； 4制冷功率：1000W@25℃； 5原装进口高压叶片泵，泵流量：6.4L/min，泵压：3bar；水箱容积：2.6L； 6环保型制冷剂R134A； 7≥3.5寸彩色触摸屏温度控制器，控制器操作界面中英文随意切换，内置中英文使用说明； 8操作主界面可实现实时数字显示设定温度、实际温度、水压力、设备总运行时间等信息； 9主界面显示温度溢出、缺水报警、氟压报警、水压报警、流量报警等报警状态信息； 10控制器界面温度单位可实现摄氏度/华氏度随意切换；压力单位实现MPa、Psi、Bar自由转换；流量单位实现LPM和GPM切换； 11产品通过CE认证。 ## 29★须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺函，并加盖厂家公章原件。 二、主要配置 1旋转蒸发仪主机1台（含内置数字真空控制器1套，彩色触摸屏控制器1套）； 2加热油浴锅 1台； 3竖直式蛇形冷凝器 1个； 4气液分离瓶 2个； 5蒸发旋转瓶 2个（1000mL）； 6收集瓶 2个（1000mL）； 7可自动调节真空度真空泵系统 1套； 8循环水冷却器 1台。 | 2 |
| 12 | 微控数显电热板 | 一、技术参数 1传热材质：铝合金传热特氟龙防腐涂层，防酸碱腐蚀，电加热管浇铸在铝合金内； 2控温范围：室温-200℃；加热功率：2000W； 3★智能PID微芯片控温技术，原装进口温度控制器，保证最小的温度过冲和控温精度，控温精度：±0.2℃； 4加热板面尺寸：400×300mm； 5本机控制，LED数字显示控温； 6加热部分与电子控制部分分隔设计，有效避免高温对电子元件的损害，外观设计合理获外观专利认证； 7过热保护功能；超温蜂鸣报警功能； 8整机通过防腐处理； 9生产商通过ISO9001：2015生产管理体系和售后服务体系认证。 二、主要配置 1 电热板主机 1台； 2电源线 1根。 | 1 |
| 13 | 微控数显电热板 | 一、技术参数 1传热材质：铝合金，传热均匀快速； 2加热板面材质：不锈钢铝合金及特氟龙，防酸碱腐蚀； 3浇铸式布管，电加热管致密地浇铸在铝合金内，传热均匀快速； 4控温范围：室温～350℃；加热功率：3000W； 5控温精度：±2℃，LCD数字显示控温，智能PID微芯片控温技术； 6加热板面尺寸≥540×360mm； 7★分体控制设计，外接控制器可置于通风橱外使用，避免腐蚀性试剂对控制部分的损害，控制器与主机连接线长度大于1.6m； 8主机电路盒全密封防腐设计，电路盒接线柱采用聚四氟乙烯材料密封防腐处理； 9主机电路盒与加热模块双隔热层设计，避免高温对电子元件的损害，隔热层采用防腐陶瓷立柱支撑； 10过热保护功能；超温报警功能； 11智能定时操作模式，定时范围1min～99h。 二、主要配置 1 电热板主机 1台； 2电源线 1根。 | 1 |
| 14 | 手动式固相萃取装置 | 一、技术参数 1★孔数：36； 2形状：圆形； 3★气体控制方式：独立控制每个孔； 4工作区尺寸：≥∮280X138 mm； 5压力显示：有压力表； 6真空度：0.098Mpa； 7流量控制阀：36； 8整机由透明有机玻璃制作，耐腐蚀性强； 9防交叉污染，防雾化真空槽设计； 10无相分离操作易于收集分析物组件并可处理小体积试样； 11可配大容量采集容器，可批量处理样品也可单个处理样品； 12真空槽采用坚硬玻璃模具成形，其壁厚均匀故可承受-0.098Mpa以上的高负压； 13萃取柱托盘采用高分子材料制成，长期使用在高压力状态下不变形； 14内部试管架由聚四氟制成，耐腐蚀； 15各处受压均匀，气密性好，稳定性强； 16萃取速度一致性好、控制调整方便； 17多通道可独立控制，接头耐腐蚀。 二、主要配置 1主机1台； 2真空槽1个； 3高分子托盘1个； 4导流针24根； 5四氟试管架1套； 6生料带若干个； 7旋塞阀24个； 8真空表+转接头1套； 9阀门+转接头1套； 10热熔胶若干个； 11 O型圈1个。 | 1 |
| 15 | 移液枪 | 一、技术参数 1不准确度：≤0.6%； 2满足标准要求并提供检定/校准证书。 二、主要配置 1、规格100ul，1000ul，5000ul的移液枪 各1支； 2、规格100ul，1000ul，5000ul的移液枪头 各1000个。 | 5 |
| 16 | 便携式采样 工具箱 | - 技术参数 - 1适合任何不同的采样，适用于化学或微生物测试 工具箱内径：≥360*240*240mm。 ## 2冷藏箱（袋冰盒）内径：≥220*340*330mm。 ## 二、主要配置 1不锈钢采样刀 1把； 2样品刀 1把； 3不锈钢采样勺 1把； 4食物夹 1把； 5不锈钢镊子 1把； 6采样瓶 5个； 7消毒棉球 2包； 8离心管（15ml/50ml）200支； 9塑料离心管架 1个； 10一次性吸管 2包； 11无菌采样自封袋 2包； 12自封袋 2包； 13采样标签 1袋； 14一次性采样手套 1包； 15一次性口罩 1盒； 16油性记号笔 2盒。 | 2 |
| 17 | 不间断电源 | 一、技术参数 1容量：15K； 2输入输出制式：三单； 3输入电压范围：100-288V； 4输入频率范围：40-70Hz； 5输入电流谐波含量：<5%； 6电池节数：32个； 7输出电压：220V； 8输出电压稳定度：±0.1Hz； 9动态电压瞬变范围：5%； 10过载能力：125%，10mins； 11安装方式：塔式； 12整机效率：Up to 95.5%； 13ECO效率：99%； 14切换时间（主路转电池）：0ms； 15切换时间（逆变转旁路）：<4ms； 16噪声：58dB； 17可满足断电30min以上延时供电。 二、主要配置 1主机1台； 2电池32个。 | 2 |

## B包：液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保

- 维修服务的仪器项目

| 仪器名称 | 仪器品牌 型号 | 系统 类型 | 模块 型号 | 序列号 | 服务 类型 | 合同履行 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液相串联三重四级杆质谱仪 | 安捷伦LCMS 1260-6420 | SYS-LM-QQQ | G4225A G1312B G1367E G6420A | JPAAA01884 DEACB04894 DEACO03031 SG12467017 | 银牌优势服务 (29S/48S) | 合同签订之日起一年 |

- 维修中对应的消耗品列表

| 镀金弹簧圈 | 溶剂过滤头 | 密封垫 |
| --- | --- | --- |
| 毛细管清洁铁丝 | 氮气调节器 | 光电倍增管* |
| 冠状针 | 雾化针 | 转子密封垫 |
| 电子倍增器* | 雾化器针座 | 接头配件 |
| 石墨垫圈 |  |  |
| O型环 | 一体式矩管 | 前置光路窗片 |
| 蠕动帮浦管 | 雾化器快速接头* |  |

注：不包括提供采购人日常维护或正常操作所需的消耗品。优势服务可以提供“维修时所需消耗品”。这些仅指使用在诊断故障或修复故障时的所需用到的消耗品。上表列出“维修时所需消耗品”所包含的消耗品类型，其中带“*”号的每年不少于一个。

## 服务计划内容：

## 包括通过电话分析和解决硬件和软件故障，以及工程师现场诊断和解决硬件故障。由中标方工程师对本合同所指定的仪器到采购人现场排除故障，由中标方承担与此相关的所有合理费用，其中包括工时费、差旅费、全部的硬件费、全部的零部件费（如泵系统，电路板，检测器等等）及维修时所需的相关消耗品（相关的消耗品请参见附表1）。但是中标方并不为用户提供日常分析操作所需消耗品，所以所需消耗品如属于日常分析所需，仍是采购人自付。本项服务为优先响应服务，安排工程师上门和寄送零部件消耗品都优先于未购买服务合同的客户。在可提供安捷伦远程顾问帮助服务的情况下，还包括此项服务。服务包含软件维修服务。

## （四）服务范围及内容：

## 4.1提供服务的范围，以上清单中所列的化学分析仪器产品硬件。化学分析仪器的软件及应用支持等服务不在服务范围之内。

## 4.2服务内容包括：

## 向采购人提供产品故障确认，协助指导采购人独立排除故障并及时重新进行正常分析。

## 4.3针对仪器的工程师现场维修服务

## 由投标方工程师对本项目所指定的仪器到采购人现场排除故障，由投标方承担与此相关的所有合理费用，其中包括工时费、差旅费、全部的硬件费、全部的零部件费（如泵系统，电路板，检测器等等）及维修时所需的相关消耗品（相关的消耗品请参见以上表格）。但是中标方不为用户提供日常分析操作所需消耗品，所以所需消耗品如属于日常分析所需，仍是采购人自付。本项服务为优先响应服务，安排工程师上门和寄送零部件消耗品都优先于未购买服务合同的客户。

## 4.4现场维修服务包括对仪器的故障现场诊断及排除不正常工作现象。排除不正常工作包括采用暂时措施并由用户继续观察故障直到彻底解决故障。一旦故障排除开始，由中标方工程师确定所需用的部件及其它资源是否充分，如需要这些部件及额外资源，工程师将暂时中断故障排除并迅速准备此部件，并在得到所需部件及资源后立刻开始工作直到故障彻底排除。如现场维修服务不能及时排除故障，采购人要求更换服务的，中标方应及时提供该服务以保证采购人检验工作正常进行。

## 4.5现场服务所用零部件均为新部件或相当于新部件的指定部件，所换下的部件由安捷伦带回统一处理。

## 4.6购买银牌优势服务的仪器在合同期内还包含一次全面的预防性维护。

第四章  合同草案的条款

（格式仅供参考，以双方最终协议为准）

海南省三亚质量技术监督技术所货物采购项目

合 同 书

项目名称：

项目编号：

甲    方： 海南省三亚质量技术监督技术所

乙    方：

签订日期：    年   月  日

买方（甲方）：海南省三亚质量技术监督技术所

卖方（乙方）：

买卖双方根据根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关规定，及    年  月    日    年本级政府___________（招标编号）设备招标采购评标的结果和“招标文件”的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照以下条款订立本合同，共同信守。本合同分合同专用条款和合同通用条款，两部分条款不一致的，以合同专用条款为准。

合同专用条款

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1.招标文件合同条款；

2.投标人提交的投标函和投标报价表；

3.招标采购中标品目清单；

4.技术规格（包括图纸，如果有的话）；

5.规格响应表（如果有的话）；

6.中标通知书及其它附件。

二、设备名称

1.设备型号；

2.设备产地及厂家；

3.设备单价；

4.设备数量；

5.合同总价：        大写：

三、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限

卖方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备(软件不作此类要求，具体以清单要求为准)。有关设备必须符合国家检测标准，或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

在保质期内，卖方对所提供的设备须提供相应的维修保养，保质期内非因买方的人为原因而出现质量问题，由卖方负责。卖方负责包换、包修或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。卖方不能修理或不能调换，按不能交货处理。在保质期满后，卖方应保证以合理的价格，长期提供备件和保养服务，当发生故障时，卖方应按保质期内同样的要求进行维修处理，合理收取维修费。

四、交货时间、地点、方式

中标供应商不得延误合同签订、仪器设备交付时间。进口仪器设备合同签订后_30_天必须发货到买方指定的地点安装调试，由买方负责验收。设备运送产生的费用，由卖方负责。

对于中标产品的塑料包装材料应符合海南禁塑制品名录要求，优先使用低（无）挥发性有机物（VOCs）含量油墨印刷标识和全生物降解塑料；对于采购产品的运输优先使用清洁能源汽车。如因包装材料、运输环节等被处罚，由卖方承担。

五、设备资料

卖方应随设备向买方交付设备使用说明书及相关的资料。

六、国产设备、不免税自用进口设备

买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备，买方接受外汇含税发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据，并以开标当天中国人民银行公布的外汇牌价（卖出价）的汇率折算为人民币结算。

七、履约保证金

卖方应在合同签订前向买方支付履约保证金，履约保证金金额为买卖合同金额的3%。履约保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

发生以下情况之一，履约保证金将不予退还：

（1）中标人擅自转包、转让的；

（2）采购合同规定的其他情形。

八、付款方式

卖方货到买方指定地点后，买方向卖方支付合同规定金额的60%货款；设备安装完成，验收合格后，经核准由买方按合同规定和实际发票金额三周以内支付剩余的40%货款。

九、货物验收

卖方必须按时供货并完成验收，逾期安装验收的，卖方须按每日万分之五的比例给付违约金给买方。

十、违约责任

按《中华人民共和国民法典》执行。

十一、质量鉴定

因设备的质量问题发生争议，由国家和当地政府指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，鉴定费用由乙方支付，买卖双方应当接受。

十二、争议解决

本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十三、合同生效

本合同经买、卖、鉴证三方签字、盖章并在买方收到卖方的履约保证金后，合同即生效。

本合同一式陆份，买、卖双方各执贰份，招标机构及财政采购监管部门各执壹份，均具同等效力。

十四、其它

买卖双方应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，双方签订书面合同。如超过期限未签合同，应重新招标或顺延下一中标候选人。

附：中标通知书、中标清单

（以下无正文为签字页）

买方：海南省三亚质量技术监督技术所  卖方：

地址：三亚市吉阳区迎宾路372号      地址：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：                        委托代理人：

使用单位确认签名：

电话：                              电话：

开户银行：                          开户银行：

银行帐号：                          银行帐号：

年    月    日                      年   月    日

招标机构：海南金政采项目管理有限公司

统一社会信用代码：9146010039456158XT

地  址：海口市美兰区蓝天路12号世纪港C1401室

电  话：0898-66756504

法定或授权代表：

日期：  年  月  日

合同通用条款

1．定义

本合同下列术语应解释为：

（l）“合同”系指甲方和乙方（以下简称合同双方）签署的、合同格式中列明的合同双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据合同规定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

（3）“货物（含软件及相关服务）”系指乙方按合同要求，须向甲方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、技术及手册等有关资料。"工程"系指按合同要求进行施工。

（4）“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的所有辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训及其他类似的义务。

（5）“甲方”系指购买货物（含软件及相关服务）的单位

（6）“乙方”系指根据合同规定提供货物（含软件及相关服务）和服务的制造商或代理商。

（7）“现场”系指将要进行货物（含软件及相关服务）安装和调试的地点。

2．技术规范

提交货物（含软件及相关服务）的技术规范应与招标文件的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的规格响应表（如果被甲方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3．专利权

乙方须保障甲方在使用该货物（含软件及相关服务）或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权、版权、专有技术等权利的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切损失和费用。

4．包装

4.l 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物（含软件及相关服务），均应采用相应的标准保护措施进行包装，使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物（含软件及相关服务）安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物（含软件及相关服务）锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5．装运标志

5.1 乙方应在每一包装箱邻接的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（l）收货人

（2）合同号

（3）装运标志

（4）收货人代号

（5）目的地

（6）货物（含软件及相关服务）名称、品目号和箱号

（7）毛重／净重

（8）尺寸（长X宽X高，以厘米计）

5.2 如果货物（含软件及相关服务）单件重量在两吨或两吨以上，乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标志标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物（含软件及相关服务）的特点和运输的不同要求，乙方应在包装箱上清楚地标有‘小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标记。

5．3因缺少装运标志或者装运标志不明确导致货物在运输、装卸过程中产生的损失，乙方应承担相应的过错责任。

6．交货方式

6.l 交货方式一般为下列其中一种，具体在合同专用条款中规定。

6.1.l 现场交货：乙方负责办理运输和保险，将货物（含软件及相关服务）运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担。所有货物（含软件及相关服务）运抵现扬的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货：由乙方负责办理运输和保险事宜。运输费和保险费由甲方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 甲方自提货物（含软件及相关服务）：由甲方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 乙方应在合同规定的交货期前30天以电报、传真或电传形式将合同号、货物（含软件及相关服务）名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知甲方。同时乙方应用挂号信将详细交货清单一式六份包括合同号、货物（含软件及相关服务）名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱的尺寸（长X宽X高）、单价、总价和备妥待交日期以及对货物（含软件及相关服务）在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知甲方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，乙方装运的货物（含软件及相关服务）不应超过合同规定的数量或重量。否则，乙方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

7．装运通知

现场交货或工厂交货条件下的货物（含软件及相关服务），在乙方已通知甲方货物（含软件及相关服务）已备妥待运输后 2 4小时之内，乙方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期，以电报、传真或电传通知甲方。如因乙方延误将上述内容用电报、传真或电传通知甲方，由此引起的一切损失应由乙方负担。

8．保险

如果货物（含软件及相关服务）是按现场交货方式报价的，由乙方办理货物（含软件及相关服务）运抵现场这一段的保险，保险以人民币按照发票金额的110％投保“一切险”，保险范围包括乙方承诺装运的货物（含软件及相关服务）；如果货物（含软件及相关服务）是按工厂交货或甲方自提货物（含软件及相关服务）方式报价的，其保险由甲方办理。

9．支付

合同生效后，｛免税自用进口设备由供货商自行办妥免税购汇批文， （买方提供有关证明文件），仪器设备到达目的地，经安装、调试、技术培训后，投标人向业主提请仪器设备验收。采购人在接到投标人通知的5天内派人到现场负责组织验收，货物验收合格后，卖方应按买方提供的“要求一览表”中给用户供货的中标清单，分别填写发票，并注明合同号码，填写“货物验收单”（注明发票呈码），国产设备、不免税自用进口设备：买方只接受由当地国家、地方税务机关监制，并套印当地国家、地方税务机关印章的相关人民币正式发票（国内人民币发票）；免税自用进口设备：买方接受境外发票，连同购汇水单、报关单作报销凭证和验收单据。

10．技术资料

合同项下技术资料（除合同专用条款规定外）将以下列方式交付：

10.l 合同生效后60天之内，乙方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和服务手册等交给甲方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随每批货物（含软件及相关服务）一起发运。

10.3 如果甲方确认乙方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，乙方将在收到甲方通知后3天内将这些资料免费交给甲方。

11．质量保证

11.l 乙方应保证货物（含软件及相关服务）是全新的，未使用过的，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物（含软件及相关服务）经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物（含软件及相关服务）质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何不足或故障负责。

11.2 根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物（含软件及相关服务）的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应在一个月内以书面形式通知乙方，提出索赔。

11.3 乙方在收到通知后三十天内应免费维修或更换有缺陷的货物（含软件及相关服务）或部件。

11.4 如果乙方在收到通知后三十天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。

11.5 除合同专用条款规定外，合同项下货物（含软件及相关服务）的质量保证期为自货物（含软件及相关服务）通过最终验收起12个月。

12.检验及安装

12.l 在交货前，制造商应对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物（含软件及相关服务）符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

12.2 货物（含软件及相关服务）运抵现场后，甲方将对货物（含软件及相关服务）的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物（含软件及相关服务）的规格或数量或两者都与合同不符，甲方有权在货物（含软件及相关服务）运抵现场后90天内，根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的检验证书向乙方提出索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

12.3 如果货物（含软件及相关服务）的质量和规格与合同不符，或在第11条规定的质量保证期内证实货物（含软件及相关服务）是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，甲方将有权向乙方提出索赔。

12.4 甲方有权提出在货物（含软件及相关服务）制造过程中派人到制造厂进行监造，乙方有义务为甲方监造人员提供方便。

12.5 制造厂对所供货物（含软件及相关服务）进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知甲方。

12.6 货物（含软件及相关服务）的安装按招标文件第五部分要求进行。

13．索赔

13.1 除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，甲方有权根据甲方按检验标准自己检验的结果或当地商检部门出具的商检证书向乙方提出索赔。

13.2 在第 11条和第 12条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物（含软件及相关服务）所需的其它必要费用。

（2）根据货物（含软件及相关服务）的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物（含软件及相关服务）的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物（含软件及相关服务）来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第11条规定，相应延长修补或被更换部件或货物（含软件及相关服务）的质量保证期。

13.3 如果在甲方发出索赔通知后 30天内，乙方未能答复，上达索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在甲方提出索赔通知后30天内或甲方同意的更长时间内，按照第13．2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从已付款或从乙方开具的履约保证金中扣回索赔金颔。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14．拖延交货

14.l 乙方应按照合同专用条款中规定的交货期交货和提供服务。

14.2 如果乙方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿和／或终止合同。

14.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间。

15．违约赔偿

除第16条规定的不可抗力外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物（含软件及相关服务）或未提供服务交货价的1％计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物（含软件及相关服务）或没有提供服务的合同价的5％。一周按7天计算，不足7天按一周计算。甲方有权终止合同，并按合同约定及法律规定追究乙方的违约责任。

16．不可抗力

16.l 如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快以电报、传真或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用特快专递寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续120天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

17．税费

17.l 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担。

17.2 中国政府根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

17.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由乙方承担。

18．争议解决

18.l 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地             人民法院起诉。

18.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，合同其它部分可继续执行。

19．违约终止合同

19.l 乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方违约通知后的合理时间内，或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失，甲方可向乙方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。

（l）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方同意延期的限期内提供全部或部分货物（含软件及相关服务）；

（2）如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

19.2 在甲方根据第2 0.l条规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方式购买与未交货物（含软件及相关服务）类似的货物（含软件及相关服务），乙方应对购买类似货物（含软件及相关服务）所超出的费用负责。而且乙方还应继续执行合同中未终止的部分。

20．破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同，该终止合同以不损害或影响甲方已经采取或将采取补救措施的权利。

21．转让与分包

21.l 未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

21.2 对投标中没有明确分包的合同，乙方应书面通知甲方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除乙方履行本合同的义务。

22．适用法律

本合同应按中华人民共和国的法律进行解释。

23．合同生效及其它

23.1 合同在双方签字盖章后生效。

23.2 如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议并经采购代理机构鉴证，该协议将作为本合同的一个组成部分。

24. 合同适用

本合同通用条款适用货物和服务类采购项目，工程类项目的合同通用条款按建设部门颁发的有关标准通用合同执行。

# 第五章  评审方法、标准及程序

## 一、评审方法

（一）评审方法采用综合评分法。

（二）综合评分法评标步骤：先进行资格符合性审查，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过资格符合性审查的供应商才能进入详细的评审。

（三）综合评分及其统计：按照磋商程序、评分标准以及权重分配的规定，磋商小组成员分别就各个供应商的技术状况、商务状况及其对磋商文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分。然后，评出价格得分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出综合得分，综合得分按由高到低顺序排列。综合得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。综合得分和最后报价均相同的，按技术指标由优至劣顺序排列。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分次高的供应商为第二成交候选供应商。

## 二、资格符合性审查

（一）磋商小组根据“资格符合性审查表”对响应文件的资格符合性进行评审，只有对“资格符合性审查表”所列各项作出实质性响应的响应文件才能通过审查。对是否实质性响应磋商文件的要求有争议的响应内容，磋商小组将以记名方式表决，得票超过半数的供应商有资格进入最后报价阶段，否则将被淘汰。

（二）无效磋商的认定：响应文件出现但不限于下列情况的将被认定为无效磋商。

（1）未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

（2）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章、装订的；

（3）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（三）判断响应文件的响应与否只根据磋商文件本身，而不寻求外部证据。

（四）通过资格符合性审查的供应商必须不少于3家，否则磋商失败。

## 三、技术、商务和价格评审

（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商。

（二）磋商小组邀请通过资格符合性审查的供应商在规定的时间内进行最后报价，提交最后报价后，磋商小组对通过资格符合性审查的供应商进行技术、商务和价格的评审。

（三）技术、商务评分：磋商小组就供应商对技术、商务响应表中各项要求的响应程度等因素进行打分（技术商务评分各单项因素及其所占权重详见附表）；

（四）价格评分：

参照详细评审表中价格分要求进行打分。附表：技术、商务及价格权重分配

| 评分项目 | 技术、商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70 | 30 |

（五）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场接到通知后在规定时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组会将其作为无效响应处理。

（六）磋商小组各评委的技术、商务评分结果，磋商小组评的算术平均值即为该响应文件的技术、商务评分，技术、商务评分与价格评分相加即得综合得分。综合得分最高的供应商为第一成交候选供应商，综合得分第二高的供应商为第二成交候选供应商，依此类推。综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列。综合得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（七）评审过程中遇到有争议的情况，由磋商小组遵循公平、公正原则，采取记名投票方式按照少数服从多数原则决定。

四、接受和拒绝任何或所有报价的权利

采购代理机构和采购人保留在成交之前任何时候接受或拒绝任何报价，以及宣布竞争性磋商无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

五、变更技术方案的权利

在竞争性磋商过程中，采购人有权变更技术方案或采购数量，如果供应商根据采购人提出的变更要求调整方案或价格后未能获得合同，采购人和采购代理机构不承担任何责任。

资格符合性审查表

项目名称：食品样品检验前处理设备和液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保采购项目

项目编号：GGP20221027

| 序号 | 审查项目 | 评议内容 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商的资格 | 是否符合供应商资格要求 |  |
| 2 | 响应文件的有效性、完整性 | 是否符合磋商文件的式样和签署要求且内容完整无缺漏 |  |
| 3 | 磋商保证金 | 是否提交磋商保证金的 |  |
| 4 | 磋商有效期 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 5 | 合同履行期限 | 是否满足磋商文件要求 |  |
| 6 | 其它 | 无其它符合磋商文件中或相关法律法规规定的无效响应认定条件 |  |
| 结 论 |  |  |  |
| 磋商小组： 日期： 年 月 日 |  |  |  |
| 注: 1.表中只需填写“√/通过”或“×/不通过”。 2.在结论中按“一项否决”的原则，只有全部是√/通过的，填写“合格”；只要其中有一项是×/不通过的，填写“不合格”。 3.结论是合格的，才能进入下一轮；不合格的被淘汰。 |  |  |  |

## 详细评审表（A包）

项目名称：食品样品检验前处理设备和液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保采购项目

项目编号：GGP20221027

| 序号 | 评审内容 | 评分标准及分值 | 满分 | 供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统配置设备技术性能 (57分) | 供应商提供的设备技术参数与采购文件中的参照参数进行点对点比较： 1）完全满足采购文件要求，得57分； 2）不能满足带★招标要求的每项扣3分，其它每项扣1分，直至扣完为止。 | 57 |  |
| 2 | 商务部分 (3分) | 供应商提供类似业绩(2020年以来)，提供一宗类似单笔合同业绩者得 1 分，满分 3分（以提供盖章的合同复印件为准） | 3 |  |
| 3 | 售后服务 (10分) | 优（8-10分）：1、售后服务方案优。供应商设有服务机构，有固定的维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障，在响应文件中明确地提供售后服务机构地址、电话、联系人等资料；在质保期以内，供应商在接到业主的维修通知对故障能在0.5-1小时内响应，3-4小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 良（4-7分）：1、售后服务方案良。供应商设有服务机构，但无固定的维护人员处理所有可能发生的故障；在质保期以内，供应商在接到业主的维修通知对故障能在1-2小时内电话响应，4-5小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。 差（1-3分）：1、售后服务方案差。供应商不设有服务机构，无售后服务机构地址、电话、联系人等资料；在质保期以内，供应商在接到业主的维修通知对故障能在2-3小时内电话响应，5-6小时内派出有能力的维修人员赶到业主现场进行处理。不提供不得分。 | 10 |  |
| 4 | 价格分 （30分） | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即通过资格符合性审查、实质性响应且最后报价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标价格分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 | 30 |  |
| 5 | 合计 |  | 100 |  |

## 详细评审表（B包）

项目名称：食品样品检验前处理设备和液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保采购项目

项目编号：GGP20221027

| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目理解 | 1）投标人对本项目理解全面、准确，认识深刻，得9-12分； 2）投标人对本项目理解较透彻，认识较深刻，得5-8分； 3）投标人对本项目理解一般，认识一般，得1-4分； 4）投标人对本项目的理解表述不清，对项目需求分析有偏差或不具体的，得0分。 | 12 |
| 2 | 可操作性 | 1）投标人针对本项目的维护方案设计非常合理、操作灵活；对现有软件平台架构、技术路线了解透彻，得8-10分； 2）投标人针对本项目的维护方案设计较为合理、操作性一般；采用的软件平台架构、技术路线先进性、实用性一般，得5-7分； 3）投标人针对本项目的维护方案设计不合理、操作性较差；对现有软件平台架构、技术路线了解不到位，得1-4分； 4）若无相关内容，得0分。 | 10 |
| 3 | 系统兼容性 | 1）投标人针对本项目的维护内容，能充分考虑与现有业务系统的衔接，对现有系统功能优化方案十分完善，得8-10分； 2）投标人针对本项目的维护内容，对考虑与现有业务系统的衔接一般，对现有系统功能优化方案一般，得5-7分； 3）投标人针对本项目的维护内容，对考虑与现有业务系统的衔接较差，对现有系统功能优化方案较差，得1-4分。 4）若无相关内容，得0分。 | 10 |
| 4 | 保障措施 | 1）投标人针对本项目的保障措施充分、完备周全，得10-12分； 2）投标人针对本项目的保障措施一般，得6-9分； 3）投标人针对本项目的保障措施较差，得1-5分； 4）若无相关内容，得0分。 | 12 |
| 5 | 服务方案 | 对投标人针对系统维护服务方案进行比较和评价： 1）维护方案详细合理，对系统架构理解透彻，优于招标文件要求，得15-20分； 2）维护方案基本合理，对系统架构理解一般，无优于招标文件要求，得9-14分； 3）维护方案不够合理，对系统架构不清晰，有不利于采购人条款，得1-8分； 4）完全没有相关内容，得0分。 | 20 |
| 6 | 类似项目经验 | 2020年1月1日至投标截止时间为止（以合同签订时间为准），投标人承接过同类相关业绩，每个得2分，最高得6分。 （需提供合同书关键页复印件并加盖投标人公章，否则不得分。） | 6 |
| 7 | 投标报价 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100 （计算分数时四舍五入取小数点后两位） | 30 |

# 第六章  响应文件内容及格式

磋商响应文件的封面：以下为参考格式，供应商可自行排版，但必须包含下述参考格式中的内容。

项目名称：

项目编号：

磋商响应文件

【正本/副本】

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：

联系电话：

日期：       年   月   日

请供应商按照以下文件要求的格式、内容制作响应文件，并按照以下顺序编

制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。1.竞争性磋商响应函

2.报价一览表

3.投标分项报价表

4.法人授权资料

4.1法定代表人证明书

4.2法人授权委托书

5.响应偏离表

6.资格符合性证明材料

7.真实合法性承诺函

8.供应商认为需要的其它证明材料

注：以上材料需要加盖公章。

## 1.竞争性磋商响应函

### 竞争性磋商响应函

致：海南金政采项目管理有限公司

我方全面研究了项目编号：GGP20221027磋商文件，决定参加贵单位组织的食品样品检验前处理设备和液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保采购项目的磋商。我方授权（姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

1.我方认可磋商文件的所有条款，并且同意按照磋商文件的要求，向贵单位交纳人民币      （¥     ）的磋商保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还磋商保证金：

（1）如果我方在磋商有效期内撤回投标；

（2）我方提供了虚假响应磋商文件的响应文件；

（3）在投标过程中有违规违纪行为；

（4）我方在磋商有效期内收到成交通知书后，由于我方原因未能按照磋商文件要求提交履约保证金（如有）或与采购人签订并履行合同。

2.我方已经详细地阅读了全部磋商文件及其附件（如有），包括澄清及参考文件。我方已完全清晰理解文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，并接受磋商文件的各项条款要求，遵守文件中的各项规定，按磋商文件的要求进行磋商。

3.我方已向贵方提供一切所需的证明材料。不论在任何时候，将按贵方要求如实提供一切补充材料，承诺在本次磋商中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.我方同意按照磋商文件第二章“供应商须知”的规定，本响应文件的磋商有效期为从响应截止日期起计算的  天，在此期间，本响应文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。

5.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的磋商，即最低报价不是成交的保证。

6.如果我方成交，我们将根据磋商文件的规定严格履行自己的责任和义务。

7. 如果我方成交，项目执行过程中擅自转包转让的，没收履约保证金，且违约责任自负。

供应商名称：              （盖章。）

法定代表人或授权代表（签字）：                  。

联系电话：                  。传    真：                  。

日    期：                  。

### 2.报价一览表

### 报价一览表

项目名称：食品样品检验前处理设备和液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保采购项目

项目编号：GGP20221027

| 投标报价总计 | （小写）： （大写）： |
| --- | --- |
| 合同履行期限 |  |
| 备注 | 是否小微型企业产品：是（ ）；否（ ） |
|  | 是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ ） |
|  | 是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ ） |

项目实施地点：采购人指定地点。

注:

1.是否小微型企业产品栏，在相应的括弧里打勾（√）,空白则默认为非小微型产品响应。

2.是否监狱企业栏，在相应的括弧里打勾（√）,空白则默认为非监狱企业参与响应。

3.是否残疾人福利性单位栏，在相应的括弧里打勾（√）,空白则默认为非残疾人福利性单位参与响应。

供应商全称：（盖章）________________________________

授权代表（签字）：________________________________

日期：_______________________

## 3.投标分项报价表

投标人根据项目情况和自身情况列明各分项价格，要求各分项价格之和等于开标一览表中的投标总价。各分项价格要求完整无漏项，完全包括完成与本项目有关的一切费用，否则视同免费提供。

| 序号 | 品目名称 | 品牌型号、详细的规格、配置、技术参数 |  | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | … |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价总计 |  |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：____________________

法定代表人（或委托代理人）签字：______________________

日期：       年___ 月____日

注释：

1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变；

2、相关安装调试费用、质保及人员培训、后续服务及其他所有费用由投标人自行计算填列；

3、总价=单价×数量，但必须满足招标文件要求；

4、“投标报价明细表”中“投标报价总计”数应当等于“开标一览表”中“投标报价总计”数。

### 4.法人授权资料

### 4.1法定代表人证明书

供应商：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓    名：             性    别：

年    龄：             职    务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人二代身份证（正反两面）复印件

供应商：                     （盖单位章）

年        月        日

### 4.2法定代表人授权书

致：海南金政采项目管理有限公司

本授权书声明：

委托人：           性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：               。

身份证：                     联系方式:                     。

受托人：         性别：       出生日期：    年  月  日

所在单位：                         职务：                  。

身份证：                     联系方式:                     。

兹委托受托人代表我单位合法地参加食品样品检验前处理设备和液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保采购项目采购活动，受托人有权在该活动中办理以下事宜：

1.以我单位的名义签署投标函和响应文件

2.参加磋商会议

3.向磋商小组及采购代理机构澄清、解释响应文件中的疑问

4.签订合同书并执行一切与本项目有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位                  （公章）

法定代表人                  （签字或盖私章）

受托人                  （签名）

注：1.受托人的身份证（正反两面）

2.磋商代表为法定代表人，则本表不需填写。

日    期：      年   月   日

## 5.响应偏离表

技术、商务响应偏离表

说明：供应商必须仔细阅读磋商文件所有技术规范条款和相关功能要求，并对所有技术规范和功能偏离的条目列入下表，未列入下表的视作供应商完全响应。供应商必须根据所提供产品或服务内容的实际情况如实填写，磋商小组如发现有严重虚假描述的，该响应文件无效。

| 序号 | 磋商文件采购需求要求 | 供应商响应条款内容 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 页码索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | 未列入本表的条款 | 全部接受 | 完全响应 |  |

注：1.本表应列出第三章“采购需求”中所有条款各供应商须对所有条款一一予以描述应答（在本表“偏离情况说明”填写）

2.此表为表样，列数和行数可根据采购需求的内容调整，其他部分表式不变。

3.是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。磋商小组评审时不能只根据供应商填写的偏离情况说明来判断是否响应，而应认真查阅第三章采购需求中相关内容描述以及要求提供的相关技术资料判断是否满足要求；

4.“页码索引”指“投标文件响应内容”所对应（证明）材料在投标人投标文件中的页码。

供应商（全称并加盖公章）：___________________

法定代表人（或委托代理人）签字：___________________

日期：         年     月      日

## 6.资格符合性审查证明材料

（资格符合性审查表要求的材料）

7.真实合法性承诺函

真实合法性承诺函

我单位承诺本次招投标活动提交的所有资料都真实、准确、完整、合法，如果未达到上述要求，我单位同意按照无效投标处理，如果违反相关法律、法规、规章的，我单位愿承担相应法律责任。

XX公司（加盖公章）

日期：

8.供应商认为需要的其它证明材料

（竞争性磋商文件要求提供和供应商认为应当提供的其他材料）

## 附件1 经营活动中没有重大违法记录的声明函

声明函

| 致：海南金政采项目管理有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作为参加贵单位组织的招标采购项目的供应商，本公司郑重承诺： 一、本公司在参加本项目采购之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况。 二、近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为 0 次。 三、近三年因产品供货问题（假冒品、替代品、次品、翻新品等）或服务问题（服务质量差、服务要求不达标等）的不法行为记录为 0 次。 四、本次磋商提供的标的物或服务内容和要求均为符合国家规定的相应技术标准、环保标准和安全标准的产品。 五、我公司提供本项目的整体解决方案，能实现与磋商文件的全部技术要求，并如期完工。 六、用户有权根据需要，对成交候选供应商就磋商响应内容，参考技术规格要求，进行验证性测试，如不通过则取消其成交候选供应商资格。 ★若采购人在本项目成交公告发布前，查核我公司有与上述承诺不符合、不满足、不响应的情况，我公司将自愿放弃成交资格，并愿承担一切责任及后果。 |  |  |
| 供应商 | 法定代表人 | 日 期 |
| （单位公章） | （签字或盖章） | 年 月 日 |

注：本附件为供应商资格要求中“参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函”的格式，所有供应商应按此格式提供，否则视为不符合磋商文件的格式，作无效响应处理。

附件2                    中小企业声明函（货物、服务）

本公司郑重声明，根据《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注释：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件3 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

注：

1.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.供应商为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

附件5

## 竞争性磋商最后报价单

（说明：最后报价单待开标当天通过资格符合性审查的供应商进入下一轮时才进行报价）

| 项目名称 | 食品样品检验前处理设备和液相串联三重四级杆质谱仪一年合同维保采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | GGP20221027 |
| 最后报价： 总报价：¥： 大写： 相关补充说明： |  |
| 供应商名称： 授权代表（签名）： 授权代表联系电话： 年 月 日 |  |

备注：

1.大写数字：

壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零 亿 万 仟 佰 拾

2.供应商填完此表应在磋商报价大写及小写、公司名称及签名处盖上手印。

(最后报价单不需要放到响应文件里)